编    号：0045-2019-2020

审核员现场审核记录一

企业名称：浙江精华测控设备有限公司

审核员：  吴素平                                   审核日期：2020年05月06日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否 列入 不符 合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2020年3月20日-21日组织了测量体系内审，对公司六个部门及生产车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个次要不符合项，按规定时间及时进行了整改，验证有效，已关闭。 2020年3 月30日进行了管理评审，总经理蔡育元委托管代王小伟主持会议，各部门及管代汇报了测量管理体系的各项相关工作的完成情况，总经理对测量体系进行了有效评价，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，确保了测量管理体系的运行质量，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 品质部 | 否 |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 去年对企业的初审中，发现两个次要不符合项： 1.查生产车间压力测试台上一只0-60MPa耐震压力表，编号76988，已超过检定有效期，未检定。不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求。 企业采取了纠正措施：提供了编号76988，1.6级的0-60MPa耐震压力表，的检定证书，证书编号CBG1808006,检定日期2019年5月22日，有效期至2019年11月21日；因生产原因，压力试验台不能长时间停止使用，所以企业采用更换压力表的方法，即在用的压力表即将到期，送检另一只相同规格型号的压力表检定合格，备用，企业提供了另一只1.6级0-60MPa，出厂编号Y0400379的耐震压力表，检定证书编号CA191101871,检定日期2019年11月13日，有效期至2020年5月12日， 满足规定要求。 2. 查生产现场使用的OCS-5t电子吊秤，Ⅲ级,出厂编号180242，未列入测量设备台帐管理。不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款要求。 企业采取了纠正措施：提供了编号180242，Ⅲ级的OCS-5t电子吊秤的检定证书，证书编号CA190701938,检定日期2019年7月2日，有效期至2020年7月1日；并检查了企业的测量设备台帐，已将电子吊秤列入测量设备台帐管理，满足要求。 上年初审确定的两个次要不符合项，经审核组本次远程审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 品质部 | 否 |
| 3 | 查找企业在产质量管理部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 品质部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 品质部 商务部 | 否 |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查企业《测量管理手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，品质部负责按规定的内容和时间对各部门质量目标的实施，进行统计考核分析， 2019 年度全公司的质量目标，完成情况较好。 | 品质部 | 否 |
| 5 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自去年初审后一年来，未有新增测量过程，检查了已识别的关键测量过程：材料成份检测、机械性能检测、硬度检测、整机密封性、强度检测、绝缘电阻检测、示值标定测量过程等，抽查了关键测量过程“流量计示值标定过程”：计量要求的导出正确，配备的测量设备，已校准并经计量验证通过，验证方法正确，经过了测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见流量计示值标定过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《流量计示值标定测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《流量计示值标定测量过程监视统计记录表及质控图》。 | 品质部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 品质部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 查：相关文件法定计量单位使用规范。企业共4台强检计量器具,主要是用于贸易结算、安全防护方面，均在有效期内使用，满足要求。 | 品质部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于公司内部产品质量保证，以及用于公司产品招投标。 | 品质部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况。 |  | 自去年初审以来，企业的资质及组织机构无任何变更 。 | 品质部 | 否 |