受理编号：0077-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 杭州开地信息技术有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王晓巍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 数字万用表 | UT8900D+ | C190555131 | ±0.5% | 多功能校准器 DCI:MPE:±0.12%; ACI:MPE:±0.16%; | 杭州市质量技术监督检测院 | 2020.5.7 | √ |
| 质检部 | 单三相便携式电能表检测装置 | SYM33B | M0290 | 0.1级 | 仪表电能表检定装置校验仪 0.02级 | 杭州市质量技术监督检测院 | 20120.5.11 | √ |
| 质检部 | 4-20mA回路校正器 | AN9620TH | 118200643904962028 | / | 数字多用表 直流电压： MPE:±0.006%；直流电流：100Μa~1A: MPE:±0.015%；1A~10A: MPE:±0.1% | 杭州市质量技术监督检测院 | 2020.5.8 | √ |
| 质检部 | 数显卡尺 | 0-200mm | 18079572 | ±0.02mm | 量块（12块），5等；量块（5块），4等； | 杭州市质量技术监督检测院 | 2020.5.11 | √ |
| 审核综合意见： 该公司在用测量部分设备送检至具备相应资质的杭州市质量技术监督检测院进行校准和检定，查4份测量设备校准证书、检定证书全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年5月18日--2020年5月19日. 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |