编     号：0077-2020

现场审核记录二

检测机构名称：杭州开地信息技术有限公司

审核员：      王晓巍                        审核日期：2020年5月18日 - 5月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？ 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量职能 |  | 企业规定了质检部为计量职能部门，明确规定了总经理10项职能，管理者代表30项职能以及质检部的28项计量职能。 询问行政部、市场部、质检部、研发部等相关人员，基本清楚自己的工作职责。 |  |  | 行政部 市场部 质检部 研发部 |  | 否 |  |
| 2 | 组织如何规定纳入测量管理体系的测量过程和测量设备是否考虑不符合计量要求而带来的风险。 |  | 5.2 以顾客为关注焦点 |  | 企业组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，基本满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量。其中进行了4个重要的测量要求。 |  |  | 行政部 市场部 质检部 研发部 |  | 否 |  |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 |  | 5.3质量目标 |  |  | 企业编制的Q/KD G01-2019《测量管理体系手册》中制定了测量管理体系管理方针及三项质量目标，目标可测量，并已分解到相应部门，每年由质检部负责对质量目标和各部门分目标的定期检查和统计，考核均达标。 |  | 行政部 市场部 质检部 研发部 |  | 否 |  |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1程序 |  |  | 企业编制的Q/KD G02-2019《测量管理体系程序文件汇编》包含19个程序文件，且经批准，程序文件齐全，有效受控。 查：产品执行的标准GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统》第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器； JJF 1491-2014 《数字式交流电参数测量校准规范》等标准，文件已受控，有受控标识，均为现行有效。 |  | 行政部 市场部 质检部 研发部 |  | 否 |  |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ |  | 6.2.2软件 |  |  | 企业编制的Q/KD G021902-2019《测量软件管理控制程序》规定了质检部负责对软件进行识别，建立软件管理台账，并对软件的管理、使用、测试、确认等要求。企业暂无测量软件。 |  | 质检部 |  | 否 |  |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3记录 |  |  | 企业编制了Q/KD G0202-2019《记录控制程序》。行政部为记录控制的归口部门；半成品、成品检验测量数据由质检部负责；生产过程监测数据由研发部负责记录。 查：企业与杭州金陵科技有限公司在2020年4月签订委托加工合同，规定了被委托方按照本企业提供的产品质量技术标准来进行组装测试，企业并对委托方进行检查监督，按照双方确定的样板和标准进行验收货品。 查：平台测试时间2020年5月13日，加工厂为杭州金陵科技有限公司，规格型号KDM9002，产品编号200020170660，Ua，Ub，Uc；Ia，IL等测量值均在允许范围内。 查：委托第三方的国家电器安全质量监督检验中心（浙江）检验的检测报告4份。 检测报告编号1813301599, 产品名称：智慧用电探测器（电气火灾监控系统）, 检验类别为委托检验，检验日期为2018年8月3日至8月7日，型号规格为KDM9002，报告编制为张泉栋，检测项目共8项，检测结果均符合标准要求。 检测报告编号1813302726, 产品名称：智慧用电探测器（灭弧式探测保护装置）, 检验类别为委托检验，检验日期为2018年12月7日至12月17日，型号规格为KDM9003，报告编制为张泉栋，检测项目共7项，检测结果均符合判定依据要求。 检测报告编号1813302834, 产品名称：智慧用电探测器（电气火灾监控系统）, 检验类别为委托检验，检验日期为2018年12月19日，型号规格为KDM9002，报告编制为张泉栋，检测项目共7项，检测结果均符合判定依据要求。 检测报告编号1913301877, 产品名称：灭弧式探测保护装置（电气火灾监控系统 / 智慧用电探测器）, 检验类别为委托检验，检验日期为2019年8月6日至2019年8月7日，型号规格为KDM9003，报告编制为张泉栋，检测项目共75项，检测结果均符合判定依据要求。 查：成品出厂检验记录一批次，产品数量3台，SN序号200019445469、200019445464、200019445470，依据GB 14287.2-2014进行检验，检验员为杨喜良，检验日期为2020年4月14日，检验结果合格，准予出厂。 |  | 质检部 |  | 否 |  |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  |  | 企业编制了Q/KD G0205-2019《测量设备控制程序》，编制了Q/KD G0206-2019《测量设备确认标识控制程序》，程序中规定了对测量设备的配置进行策划，对测量设备的控制程序中有《测量设备管理台账》记录，分成A、B、C三类，包含本厂和出厂编号/名称、型号、制造厂、技术特征、检定部门、确认间隔等；共有5台件，其中兆欧表ZC25-3X，额定电压500V，准确度等级10级，该设备未列入测量设备台账管理，未能提供校准证书，不符合6.3.1条款要求。 抽查其他4台测量设备均有计量确认合格标识。企业的测量过程对环境无特殊要求。 查：本厂编号CS-01，出厂编号C190555131，数字万用表，规格型号UT8900D+，校准日期2020年5月7日，证书编号：20304119679，校准单位：杭州市质量技术监督检测院。 查： 本厂编号CS-02，出厂编号M0290，单三相便携式电能表检测装置，规格型号SYM33B，检定日期2020年5月11日，检定结论为合格，证书编号：20304119696，检定单位：杭州市质量技术监督检测院。 查：本厂编号CS-03，出厂编号18200643，4-20mA回路校正器，规格型号100，校准日期2020年5月8日，证书编号：20304119682，校准单位：杭州市质量技术监督检测院。 查：本厂编号CS-04，出厂编号18079572，数显卡尺，规格型号0-200mm，检定日期2020年5月11日，检定结论为合格，证书编号：20310202330，检定单位：杭州市质量技术监督检测院。 |  | 质检部 |  | 次要 不符合项 02 |  |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ |  | 6.4外部供方 |  |  | 企业编制的Q/KD G0210-2019《外部供方控制程序》，规定了外部供方分类管理办法。质检部和行政部配合进行外购测量设备的管理，产品委外加工、测试和测量管理体系人员委外培训等。 企业编制了《委外服务机构一览表》，其中对为公司提供计量校准报告的杭州市质量技术监督检测院进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，具有法定计量检定机构的计量授权证书，符合要求。 查：委托加工单位杭州金陵科技有限公司提供的资料，该公司专门从事焊接，插件，组装等电子产品的加工，有专职的ＱＣ与ＱＡ品质检验人员，有多年电子厂工作经验的生产技术人员与修理工，资质满足生产检测要求，人员能力具备。 |  | 行政部 质检部 |  |  |  |
| 9 | 企业检测机构是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 |  | 7.1.1计量确认总则 |  |  | 企业编制的Q/KD G0206-2019《测量设备计量确认控制程序》，对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对测量设备基本都进行了检定/校准/验证和标识，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。 |  | 质检部 |  | 否 |  |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ |  | 7.1.2计量确认间隔 |  |  | 企业编制的Q/KD G0208-2019《测量设备确认间隔控制程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔，以及需要进行计量确认间隔调整的测量设备进行分类管理。 |  | 质检部 |  | 否 |  |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ |  | 7.1.3设备调整控制 |  |  | 企业编制了Q/KD G0205-2019《测量设备控制程序》，规定了测量设备的配置策划，采购和供方评审，测量设备使用和维护等。目前企业没有需要封印的测量设备。 |  | 质检部 |  | 否 |  |
| 12 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ |  | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 |  |  | 企业编制了Q/KD G0211 – 2019 《测量过程设计和实现控制程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，对测量过程的策划、设计、实现、测量过程失控分析，纠正和预防措施做了规定。 抽查重点测量过程：剩余电流检测过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 |  | 质检部 |  | 否 |
| 13 |  | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ |  | 7.3.1测量不确定度 |  |  | 企业编制的Q/KD G0212 – 2019《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的评定管理的方法和程序，质检部负责关键测量过程控制，现场重点抽查了剩余电流检测过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 |  | 质检部 |  | 否 |
| 14 |  | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ |  | 7.3.2溯源性 |  |  | 企业无最高标准器，在用的测量设备已委外校准检定。校准检定单位为杭州市质量技术监督检测院、量值溯源符合要求。 |  | 质检部 |  | 否 |
| 15 |  | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ |  | 8.3不合格控制 |  |  | 企业编制了Q/KD G0214 – 2019《不合格管理程序》，文件规定对出现的不合格测量过程，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 |  | 行政部 质检部 |  | 否 |
| 16 |  | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ |  | 8.4改进 |  |  | 企业编制的Q/KD G0217 – 2019《纠正和预防措施管理程序》中，对有效的改进、纠正和预防措施、消除潜在的不合格做了详细说明，并针对潜在不合格原因提出预防措施加以防范。 |  | 研发部 行政部 市场部 质检部 |  | 否 |
| 17 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 |  | GB17167-2006 |  |  | 企业主要耗能为水和电，企业的电表和水表由正泰中自科技园统一管理，每个月提供给企业水和电的消耗数值。水表年耗能0.93吨标煤，不是重点耗能企业。 |  | 行政部 |  | 否 |
| 18 |  | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ |  | 计量法制要求 |  |  | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位，企业无强检计量器具；无定量包装产品。 |  | 行政部 质检部 |  |  |
| 19 |  | 安全环保管理情况是否达标？ |  | 安全 环保 要求 |  |  | 由正泰中自科技园统一管理整个园区。 |  | 行政部 |  |  |