编号：0016-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 方大特钢科技股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 郭小红、胡九根、周彤 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 自动化部 | 数字压力计 | 82117010004 | ConST821 | 0.02级 | 0.005级 | 中国计量科学研究院 | 2019-8-19 | √ |
| 自动化部 | 砝码 | 87681 | 1mg-200g | F1等级 | E2等级 | 江西省计量测试研究院 | 2020-1-20 | √ |
| 动力厂 | PH分析仪(在线) | 011835100081 | HK-328 | U=0.01PH k=2 | 0.003 PH | 东华计量测试研究院 | 2019-9-30 | √ |
| 炼钢厂 | 电子台秤 | LS-0419018 | TCS-100 |  | F2等级 M1等级 | 方大特钢自动化部 | 2020-2-18 | √ |
| 炼钢厂 | 电导率仪 | BW6009406 | CON1100 | Urel=4×10-3 k=2 | Urel=0.25% k=2 | 东华计量测试研究院 | 2020-1-14 | √ |
| 检测中心 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 31001007 | SHT4605 | 1级 | 0.1级 | 东华计量测试研究院 | 2020-1-14 | √ |
| 检测中心 | 酸度计 | 010235170306 | HK-3C | U=0.01PH k=2 | 0.003级 | 东华计量测试研究院 | 2019-7-20 | √ |
| 炼铁厂 | 弹簧压力表 | 14096136 | Y-100 | 1.6级 | 0.02级 | 方大特钢自动化部 | 2020-4-14 | √ |
| 炼铁厂 | 三相三线电子式多功能电能表 | 041412608264 | DSSD718 | 0.5级 | 0.05级 | 方大特钢自动化部 | 2016-1-26 | √ |
| 轧钢厂 | 百分表 | 03B10-139 | (0-10)mm | 1级 | MPE:4μm | 方大特钢自动化部 | 2019.11.12 | √ |
| 轧钢厂 | 计价电子秤 | 03FM-A001 | ACS-15 |  | F2等级 M1等级 | 方大特钢自动化部 | 2019.8.5 | √ |
| 轧钢厂 | 弹簧压力表 | 80313010 | Y-250 | 1.6级 | 0.02级 | 方大特钢自动化部 | 2020.3.30 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 企业建立了15项最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送至中国计量科学研究院、江西省计量测试研究院、东华计量测试研究院检定/校准，随机抽查12台测量设备，均按照方大特钢科技股份有限公司自动化部的要求，按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期。测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年05月08日 上午至2020年05月08日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |