测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 上药东英（江苏）药业有限公司

编    号：           0088-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 上药东英（江苏）药业有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 江苏省南通市经济技术开发区中天路8号

企业活动范围和场所：江苏省南通市经济技术开发区中天路8号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 5  (人.日)，现场人日 4  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-05-12 8:00:00至2020-05-12 17:00:00，

现场审核： 2020年05月14日 上午至2020年05月14日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 高级审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0026 |
| 陈秉桦 | 女 | 组员 | 15150852728 | 审核员 | 中认协注一[2017]244号ISC[S]0187 |
| 李政阳 | 男 | 组员 | 13851656266 | 审核员 | 中认协评[2019]30号ISC[S]0060 |
| 袁菊 | 女 | 组员 | 18912880061 | 审核员 | 中认协评[2018]249号ISC[S]0258 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 姜允菊 | 姜丽华 | 刘冬燕 | 刘峰峰 | 吴鹏飞 | 吴建华 | 陈丽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 副总监兼管代 | 质量管理部部长 | 综合管理部部长 | 工程设备部经理 | 生产技术部工艺员 | 信息技术部主任 | 生产 副总监 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：生产冻干粉针剂、小容量注射剂、注射剂（50ml无菌灌装）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（培哚普利叔丁胺、苯磺顺阿曲库铵、奋乃静）；涉及的部门有管理层、质量管理部、研发分院、精益运营部采购、精益运营部销产协同、工程设备部、信息技术部、综合管理部及生产技术部（生产车间）。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：生产冻干粉针剂、小容量注射剂、注射剂（50ml无菌灌装）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（培哚普利叔丁胺、苯磺顺阿曲库铵、奋乃静）等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为14132.186798万元，营业期限1975年01月01日至2033年10月16日，2018年5月22日取得三证合一的营业执照，统一社会信用代码913206911387386491，法人资格满足要求。企业的产品取得了药品生产许可证，证书编号苏20160269，有效期至2020年12月31日，产品冻干粉针剂取得了药品GMP证书,编号JS20180830,有效期至2023年06月14日、产品片剂取得了药品GMP证书,有效期至2020年3月4日，（国家药监局关于贯彻实施《中华人民共和国药品管理法》有关事项的公告，第三条关于药品GMP、GSP管理要求，自2019年12月1日起，取消药品GMP、GSP认证…，提供了飞行检查《药品生产现场检查报告》、产品原料药（苯磺顺阿曲库铵）取得了药品GMP证书, 编号JS20160550，有效期至2021年3月8日、产品原料药（培哚普利叔丁胺）取得了药品GMP证书, 编号JS20170657，有效期至2022年3月19日，企业的固定污染源排污登记回执，有效期2020年至2025年3月22日；实验室通过了CNAS认证，证书编号CNAS L10284,有效期至2023年9月3日，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年12月18日发布、12月25日实施了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量管理部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下其他六个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者及管理者代表18项领导职能，计量职能部门的12项实施职能。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为：中华人民共和国药典2015年版二部 、中华人民共和国药典2015年版四部、YBB00212005-2015《瓦楞纸箱国家标准》、《国家药包材标准》、SYDY-SPE-QC-0022《培哚普利叔丁胺（2mg）质量标准及检验操作规程》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了重要测量过程：原料检验、生产过程质量控制 、产品出厂检验检测等，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业建立的《测量设备总台账》、《测量设备计量确认明细表》和《测量设备计量验证记录表》，对A、B类测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量验证、确认，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对原料检验、生产过程质量控制 、产品出厂检验检测等重要测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了重要测量过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年03月（18-19）日，组织了测量管理体系内部审核，分三组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了二个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

12.4.2、企业于2020年04月01日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理汪晓铭主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代姜允菊及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，评审输出两条事项，编制了《输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策及效果确认，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于2020年05月14日一天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业7个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节，原材检验、生产过程质量控制 、产品出厂检验检测等测量过程，并对企业的能源管理进行了检查，该企业主要耗能为电、水、蒸汽，2019年（1～12）月份能耗标准煤360.3t,非重点耗能企业。企业的各级能源测量设备配备和准确度等级满足要求，能源管理满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质量管理部职能作用发挥较好，企业测量体系有效人员126人，计量人员23人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了16个测量过程，其中高度控制的重要测量过程3个（注射用水PH值测量、产品水份测定、灌装称重）测量过程，企业原料进货检验、工序间检验、成品检验、测量设备配备齐全，企业共有773台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备基本均检定、校准，在有效期内，测量设备环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；精益运营部采购负责建立测量设备合格供方名录。质量管理部负责对提供服务的检定、校准机构的外部服务方建有名录和业绩评定。企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准，检定校准单位共五家，量值溯源基本符合要求，测量设备标识齐全，符合要求。企业对识别出的重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

查SYDY/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，手册规定每月统计一次，查2020年（1-4）月份《测量目标完成情况表》已由质量管理部统计考核，均达标。

13.2本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查生产技术部的固体外包车间的整包机使用PLC软件对设备参数进行监控，软件控制的有效性会影响产品质量，但目前未列入测量软件台账进行统一管理。不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.2条款。

13.3现场重点抽查了注射用水PH值测量过程的测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备所有在用的测量设备溯源至有资质的校准机构校准，经查8份测量设备校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1现场抽查PH值测量过程。详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2现场重点抽查了PH值测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了PH值测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年05月12日的文件审核和2020年05月14日的现场审核情况，审核组认为：上药东英（江苏）药业有限公司领导重视测量管理体系工作，质量管理部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为上药东英（江苏）药业有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：

- 审核组成员(签字)：                                   日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：