编    号：0006-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 安徽宝龙环保科技有限公司

审核员：吴素平            审核日期： 2020年05月11日 上午至2020年05月11日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2019年12月10日组织了公司测量体系内审工作，对公司的六个部门进行了全要素的审核，测量管理体系发现了一个次要不符合项，按规定时间整改完成。 2019年12月13日进行了管理评审，总经理委托管代王小川主持会议，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 质量 安全部 |  |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 去年对企业的初审发现两个次要不符合项： 1.企业未对使用要求高的标准气体的生产厂家进行外部供方评价，不符合GB/T19022-2003标准6.4的要求。 企业采取了纠正措施：提供了BL-JL-YY-MMS-015《计量设备外部供方评审记录》，对供方“安徽优联气体有限公司”的销售资质、供货范围、供货性质进行了评价，评价结论：该供方为合格供方，满足规定要求。 2．现场发现一台无编号的示波器和型号为QTBC326电池容量测试仪未列入体系管理，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1的要求。 企业采取了纠正措施：企业提供的测量设备台帐，已经将去年未列入电池容量测试仪和型号MD03052示波器列入台帐管理，并提供了示波器的检定证书，编号DC2020-1-370075,在有效期内；电池容量测试仪是企业自校的测量设备，提供了BL/GF04-2019《电池容量测试仪自校准作业指导书》和电池容量测试仪的《自校准记录》，满足要求。 上年初审确定的两个次要不符合项，经审核组本次远程审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 质量 安全部 |  |
| 3 | 查找企业在产质量管理部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在贸易结算、产品质量、物料交接、能源管理、安全环保、现场管理等方面的投诉和纠纷。 质量安全部已组织识别企业生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 | 市场 管理部 售后 运维部 |  |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查企业《测量管理手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，质量安全部负责按规定的内容和时间对各部门质量目标的实施，进行统计考核分析， 2019 年度全公司的质量目标，完成情况较好。 | 质量 安全部 |  |
| 5 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查对产品机动车尾气遥测仪的两份《售后服务记录》，服务时间是2020年3月23日-3月27日及2020年3月16日至3月18日，服务内容，验收排故措施，顾客意见（售后服务的顾客满意度评价齐全，完整，满足要求；抽查了一份《物损鉴定报告书》内容包括物损鉴定接收单、检查及测试报告、鉴定结论，满足要求，保存期3年。 | 售后 运维部 |  |
| 6 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自去年初审后一年来，未有新增测量过程，从已识别的8个重要测量过程中抽查了“机动车尾气遥测仪不透光度检测过程”：计量要求的导出正确，配备的测量设备，已校准并经计量验证通过，验证方法正确，经过了测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见机动车尾气遥测仪不透光度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《机动车尾气遥测仪不透光度检测过程测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《机动车尾气遥测仪不透光度检测过程监视统计记录表》。 | 质量 安全部 |  |
| 7 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量 安全部 |  |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 查：相关文件法定计量单位使用规范。企业无强制检定计量器具。 | 质量 安全部 售后 运维部 |  |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系的认证证书主要用于招投标，用于向客户证明我公司具有稳固的计量基础。 | 市场 管理部 |  |
| 10 | 组织机构及资质的变更情况。 |  | 自去年初审以来，企业的资质及组织机构无任何变更 。 | 质量 安全部 |  |