编号：0095-2016-2020

| 企业 名称 | 江苏东宝农化股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 陈秉桦 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质监科 | 玻璃恒温水浴锅 | TT01-001 | 76-1 | U=0.5℃, k=2 | 温湿度场巡检仪 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2019.11.07. | √ |
| 质监科 | 气相色谱仪 | CA02-001 | GC9790 | Urel=3.4% k=2 | 异辛烷中正十六烷： Urel=3% k=2 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2019.11.07. | √ |
| 质监科 | 电热恒温鼓风干燥箱 | TT01-006 | DHG-9070A | U=0.5℃, k=2 | 温湿度场巡检仪 U=0.42% k=2 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2019.11.07. | √ |
| 生产科 | 压力表 | FP01-009 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置：0.4级 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2020.05.07. | √ |
| 质监科 | 酸度计 | CA05-001 | pHS-3G | 0.02级 | pH检定装置 pH标准物质：U=0.01pH（k=3） 酸度计检定仪：0.0006级 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2019.11.07. | √ |
| 质监科 | 液相色谱仪 | CA03-005 | LC-10ATVP | Urel=4.6% k=2 | 液相色谱检定用溶液标准物质（奈-甲醇）：Urel=4% k=2 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2019.11.07. | √ |
| 生产科 | 水平式自动袋装灌装机 | FM03-009 | DXD-130 | 1% | 电子天平：Ⅰ级 电子天平：0.01g 密度杯15mL、50 mL | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2019.12.12. | √ |
| 生产科 | 压力表 | FP01-004 | (0-2.5)MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置：0.4级 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2020.05.07. | √ |
| 审核综合意見：企业未建计量标准，测量设备均能溯源到法定计量检定机构：扬州市江都区计量测试技术研究所【（扬）法计（2015）02号】检定/校准，经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年5月12日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表