编号：0095-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称: 江苏东宝农化股份有限公司

审核员：  陈秉桦                                    审核日期：2020年05月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 | 企业测量设备处于有效的检定/校准状态，现场计量确认标识使用规范。 查企业质监科、生产科（生产车间），抽查现场5台测量设备，测量设备有计量确认标识，标识清晰，由扬州市江都区计量测试技术研究所（扬州市江都区产品质量检验检测中心）进行检定/校准。 现场抽查：编号FP01-017压力表，有计量确认标识，计量检定日期：2020.05.07，有效期：2020.11.06； 编号CA03-005液相色谱仪，有计量确认标识，计量检定日期：2019.11.07.，有效期：2020.11.06； 编号FM03-009，水平式自动袋装灌装机，是高度控制过程测量设备，有计量确认标识，计量确认日期：2019.12.12.，有效期：2020.12.11.; 编号CA02-001，气相色谱仪，有计量确认标识，计量检定日期：2019.11.07.，有效期：2020.11.06。 编号CA04-001水分测定仪，有计量确认标识，计量检定日期：2019.05.06.，有效期：2020.05.05。 查《计量器具登记台账及周检计划表》和《强检计量器具登记台账》，共122台件测量设备，其中：强制检定测量设备6台件，现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 | 质监科、生产科（各车间） | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查质监科《测量过程及控制一览表》，共有27个测量过程，对原材料进厂、成品检验、灌装净含量称重过程进行了识别，分为关键测量过程和一般测量过程，抽查：关键测量过程《灌装净含量称重过程》，测量要求识别正确，配备的测量设备经过检定/校准，验证方法正确。 企业暂无验证不合格测量设备。 | 质监科 生产科（各车间） | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业没有新增关键测量过程。 企业建立了《测量过程控制管理程序》，对测量过程的策划、识别、实施和控制做出了规定，质监科按要求进行管理，符合标准的要求。 见：《灌装净含量称重过程》测量过程，有效性确认记录。 | 质监科 生产科（各车间） | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业《测量过程系统控制监视分析表》，企业对关键过程原材料进厂检验、多菌灵戊唑醇成品检验和灌装净含量称重过程进行了监视分析，并按规定频次进行监视。 见：《灌装净含量称重过程》测量过程，监视统计记录和检测过程质控图。 | 质监科、生产科（各车间） | 否 |
| 5 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业不是重点能耗单位，能源消耗由生产科管理，查企业生产科《2019年能源用量汇总数据》，主要消耗电能，2019年1-12月消耗电量：24.1万kWh, 折算标准煤用量221.22千克标煤，由供电公司提供的电能表进行管理和计量。 | 生产科 | 否 |