项目编号：0055-2019-2020

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：徐州徐工挖掘机械有限公司

审核员：      尹彩侠                              审核日期：2020年05月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了Q/XGWJ2F101-2019《文件、记录控制程序》。 查：原材料焊丝进场检验，由第三方江苏省汉哲金属材料产品质量检验有限公司出具检验报告，有资质和 查：质量保证部斗杆，检验依据： XE60G.02.3,记录编号G00060G200776GR原始记录，有管理编号，记录清楚无涂改。检验人：何坤。 查：质量保证部动臂，检验依据：XE370CB.02.4A,记录编号：b0370cb200027,，有检验依据，记录清楚无涂改。检验人：何坤。 查：整机XE60DA,编号：XUGE0609KLKA23877出厂检验记录，检验依据：Q/XGWJ27003-2019，检测项目齐全，检验员：周南洋， |  | 质量保证部 涂装和结构、装配一分厂 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 |  | 抽查涂装厂：覆层测厚仪，型号TT 220,出厂编号：14915310，校准日期：2020.04.02； 石英秒表型号DM1-001,出厂编号：20003911，检定日期：2020.03.09，有效期：2021.03.08； 光泽度仪型号JFL-B60度，出厂编号：14001898，校准日2020.03.17；结构一分厂：红外线测温仪型号：62MAX,出厂编号；47151726WS,校准日期：2020.01.14； 里氏硬度计型号：TIME5310,出厂编号：4187000003，检定日期：2020.03.20，有效期2021.03.19三坐标测量机型号RAFpus，出厂编号：13480，校准日期：2019.12.17所使用的测量设备都，均送到徐州市质量技术监督综合检验检测中心，进行检定或校准，均在有效期内。 测量设备有计量确认标识，标识填写规范，分类正确。 测量设备的有关信息和检定或校准证书信息一致。详见量值溯源表 测量设备使用环境条件满足要求。不需要进行修正。 | 质量保证部 涂装和结构、装配一分厂 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 |  | 查关键测量过程漆膜测厚测量过程控制规范，测量要求识别正确，测量设备经过徐州市质量技术监督综合检验检测中心进行校准。校准日期：2020.04.02。验证方法正确，对验证不合格测量设备按不合格管理程序进行处理。详见验证记录表附件。 | 质量保证部 | 否 |

| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业新增关键测量过程。 漆膜厚度测量过程编制了控制规范，并进行了有效性确认。详见高度控制有效性确认附件。 | 质量保证部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 查漆膜厚度测量过程控制对测量设备覆层测厚仪进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件。 | 质量保证部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照周检计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。见监视记录和控制图。 | 质量保证部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为水和电、天然气；2019年1月-12月份水、电、天然气、柴油 合计约耗能1.25万吨标煤，不是重点耗能企业。 | 安环设备部 | 否 |