受理编号：0054-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 轮轴表面粗糙度 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | Ra≤0.4μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | XDZ190-02 |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 1、被测参数要求：Ra≤0.4μm 公差范围： 2、被测参数允差：Δ允= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 手持粗糙度仪 |  | TR200 | ±0.028μm |  | 01CG20192170 |  | 2019.12.06 |
| 计量验证记录: 测量设备的测量范围(0.025～12.5）μm,满足计量要求的测量范围Ra≤0.4μm； 测量设备最大允许误差为Ra*7%即0.028 um，满足于测量过程最大允许误差0.067μm的要求; 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比，满足测量过程的计量要求。 验证结论： √□符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：侯帅帅 验证日期：2020 年4月 15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”(设计图纸)的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备经计量确认，满足计量要求； - 测量设备经校准使用； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |