编  号：0054-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 轮轴表面粗糙度 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质量保证部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | Ra≤0.4μm |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.067μm |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 允许误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 手持粗糙度仪 |  |  | (0.025-12.5)μm |  | / |  | 7%（0.028μm） | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 《手持粗糙度仪测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《手持粗糙度仪操作说明书》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 滕柳、李红棉 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （资料另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （资料另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录（控制图法） |  |  | （资料另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    年   月    日    审核员：                企业部门代表：