编号：0027-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江西核工业测绘院 | 审核员 | 王常宁 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 生产部 | GPS接收机 |  5725R02922 | R8S | C级 | 全球定位系统（GPS）接收机校准装置中长基线*U*=0.4mm k=2 | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 2020.02.24 | √ |
| 生产部 | GPS接收机 |  1033070 | i70 | C级 | 全球定位系统（GPS）接收机校准装置中长基线*U*=0.4mm k=2 | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 2020.02.24 | √ |
| 生产部 | 手持测距仪 |  015090184 | PD4 | 示值误差：2.6mm | 手持测距仪检定装置*U*≤4μm+3×10-6D k=2 | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 2020.02.24 | √ |
| 生产部 | 手持测距仪 |  257090136 | PD42 | 示值误差：-1.6mm | 手持测距仪检定装置*U*≤4μm+3×10-6D k=2 | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 2020.02.24 | √ |
| 生产部 | SO5级数字水准仪 |  739731 | DiNi03 | ±5 " | 水准仪检定装置 MPE:±0.3" | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 2020.02.24 | √ |
| 生产部 | 全站仪 | 852536 | TC402 | Ⅱ级 | 全站仪检定装置*U*=0.4mm+1×10-6D k=2 | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 2020.02.24 | √ |
| 生产部 | 全站仪 | 2312557 | TS02power-2" | Ⅱ级 | 全站仪检定装置*U*=0.4mm k=2 | 江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 2020.02.24 | √ |
| 审核综合意見：该单位测量设备全部送外检定，均由江西省测绘成果质量监督检验测试中心检定。抽查7份检定证书，都能溯源至上级计量检定标准装置，符合对量值溯源管理的要求。 |
| 审核日期：2020年05月 11 日052c3224ee727cd0ef29b77329c8de5审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备量值溯源抽查记录表**