受理编号：0094-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 管材壁厚检验测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （8.0~30.6）mm +（1.3~6.1）mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T19472.1-2004《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第一部分：聚乙烯双壁波纹管材》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 管材壁厚检验测量范围在（8.0~30.6）mm,公差控制范围在（1.3~6.1）mm，选最小公差T=1.3mm； 2. 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=1.3/3=0.43mm （取1/3）； 3. 测量过程的允许不确定度：UT=13Δ允=0.43/3=0.14mm； 4. 测量范围（8.0~30.6）mm推导：8*3/2=12mm,30.6*3/2=45.90mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差、不确定度) |  | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 游标卡尺 |  | 0-150mm | ±0.03mm |  | 912009202 |  | 2019.01.07 |
| 计量验证记录 - 测量设备测量范围0-150mm，满足管材壁厚检验测量范围在（8.0~30.6）mm的计量要求： 2、测量设备最大允许误差±0.03mm，满足测量过程允许误差0.43mm的计量要求； 3、测量过程的扩展不确定度U=0. 036mm(k=2)，满足测量过程允许不确定度UT=0.14mm的计量要求； 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |