编     号：0094-2019

现场审核记录

企业名称：安徽安塑管业有限公司

审核员：    汪宁艺                        审核日期： 2019年8月15 日 ~8月16日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了ASGY/CLSC-2019《测量管理手册》，明确了相关部门的职能。 询问生产部华建斌、库房部沈慧等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 生产部 采购部 库房部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编写了ASGY/CX06-2019《文件控制程序》，其中规定了测量管理体系文件的控制要求。查文件编号：ASGY/GF01-2019《管材壁厚检验过程控制规范》一份，已进行了受控。 | 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编写了ASGY/CX08-2019《质量记录控制程序》，规定了记录的控制要求。查记录编号：ASGY-CLJL-11《原材料进厂检测记录》一份，符合要求。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 4 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 在现场审核时发现，企业计量确认状态标识规范。 查检测室现场，检查编号为AS-CL-10的电子台秤，检定证书及计量确认标识齐全，确认日期2019年7月9日，有效期限2020年7月8日，确认人：江锡徐。 企业现场测量设备均有计量确认状态标识，标识使用规范，信息完整、清晰。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业编写了ASGY/CX10-2019《测量设备管理控制程序》、ASGY/CX14-2019《量值溯源管理控制程序》。企业共有测量设备65件。企业建立了《计量设备台账》。测量设备管理和溯源符合要求。 抽查：编号为AS-CL-09的游标卡尺（0-150）mm，检定日期：2019.07.08；编号为AS-CL-10的电子台秤TCS-100，检定日期：2019.07.09；编号为AS-CL-105的精密π尺Φ（100-225）mm检定日期：2019.07.08等3份测量设备检定证书，均为法定计量机构检定，安庆市计量测试所，计量检定机构授权证书号：（国）法计（皖2018）016号。台账信息和证书信息一致。量值均溯源至法定计量机构。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 6 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编写了ASGY/CX11-2019《测量设备环境控制程序》文件，环境条件满足要求。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量确认 | 企业针对测量设备建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》对设备的测量进行了管理。 企业建立了ASGY/CX13-2019《测量设备计量确认管理控制程序》、ASGY/CX09-2019《封印和标识管理控制程序》。 抽查“电子台秤”的检定证书（证书编号：812024098,检定日期：2019.07.09，有效期至：2020.07.08）有效检定期内使用，标识已粘贴，满足预期使用要求。 对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行了监视控制。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了ASGY/CX15-2019《计量确认间隔管理控制程序》、ASGY/CX10-2019《测量设备管理控制程序》文件。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 9 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了ASGY/CX10-2019《测量设备管理控制程序》文件、ASGY/CX14-2019《量值溯源管理控制程序》文件和ASGY/CX15-2019《计量确认间隔管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写了ASGY/CX13-2019《测量设备计量确认管理控制程序》，建立了《测量过程控制一览表》，共24个测量过程。其中关键过程2个，8个重要过程。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，其中管材壁厚检验测量过程和原料进厂称重测量过程属于高度测量过程。编制《管材壁厚检验过程控制规范》编号：ASGY/GF01-2019和《原料进厂称重测量过程控制规范》编号：ASGY/GF02-2019，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行控制。 抽查重要控制测量过程《管材壁厚检验过程控制规范》和《原料进厂称重测量过程控制规范》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。符合要求。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编写了ASGY/CX17-2019《测量不确定度管理控制程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了《管材壁厚检验测量过程不确定度评定》和《原料进厂称重测量过程不确定度评定》，方法符合要求。见附件《不确定度评定报告》。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 12 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业测量设备均委外送检到安庆市计量测试所、东莞市世通仪器检测服务有限公司进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 经查编号为AS-CL-06的电子天平，检定日期：2018.12.24；编号为AS-CL-10的电子台秤，检定日期：2019.07.09；编号为AS-CL-105的精密π尺，检定日期：2019.07.08，等3份测量设备检定证书，填写规范，符合要求。量值均已溯源到SI单位标准。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 13 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2．2 顾客满意 | 企业编制了ASGY/CX02-2019《顾客满意收集分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2019年3月22日对全公司使用测量设备的员工进行了一次内部顾客调查，发出8张调查表，收回8张，查：《内部顾客满意度调查表统计》（2018年度）8份，9项内容，满意程度分满意和不满意，满意项次69项，不满意项次3项，内部顾客满意度95.83%。 | 生产部 质检部 销售部 库房部 | 否 |
| 14 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业建立了ASGY/CX19-2019《不合格管理控制程序》，防止不合格的测量设备带来计量数据失准，确保测量数据准确、可靠。对发现的不合格进行确认，加以标识进行隔离，并做好记录。已对不合格测量设备的处置做出了明确规定。 | 生产部 质检部 采购部 库房部 | 否 |
| 15 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编写了ASGY/CX20-2019《持续改进控制程序》文件，对潜在的不合格，分析其原因，采取有效的措施，防止不合格发生；对已发现的不合格，分析原因，采取有效的纠正措施，预防不合格再次发生，以完善测量管理体系，实施持续改进，提高测量质量。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水；2018年能耗为：电：4798480kWh,折标煤58.973吨标煤；水：13834吨，折标煤0.119吨标煤,共消耗59.092吨标煤。不是重点用能单位。 | 总经办 | 否 |