编     号：0111-2019

现场审核记录

企业名称：苏州震纶棉纺有限公司

审核员：            余慧                    审核日期：2019年8月10日~8月11日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问生产管理和相关、相关车间负责人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、车间和工序检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 生产部(含车间) 设备计量部 | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 制定了计量方针和4项总的计量目标,可测量.现按年度统计考核。提供了2019年7月份统计情况,达到目标要求. | 生产部(含车间) 设备计量部 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 抽查：设备计量部（含试验室）测量管理手册和程序文件（含电子档）产品标准、检验操作规程，文件汇编成册,进行编号管理。计量单位总体使用正确，个别处重量公斤的表示成”KG”.厘牛表示成”CN”其它未发现不符合。 | 生产部(含车间) 设备计量部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了ZL/CL.08-2019《计量管理体系记录控制程序》 查：设备计量部2019年1-6月进货检验记录，回潮率检测记录编号:ZL/8.6-01-0,检验依据：GB/T14463-2008 粘胶短纤维 检验员：夏泽燕。 查：设备计量部2019年5月纱线毛羽测试报告，编号: ZL/8.6-17-0测量设备编号:YG172A。2019年4月11日纱线质量试验记录,编号ZL/8.6-08-0,试验员:张静 程序文件规定检验记录保存期限为5年.特别要求可长期保存. | 生产部(含车间) 设备计量部 | 否 |

| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查企业已建立测量设备台账，已对测量设备进行ABC分类管理。企业对测量设备进行管理。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。 查编号为DSQLJ-01单纱强力机,LSCCY-02缕纱测长仪,TCCY-03条粗测长仪,DZTP-01电子天平等试验仪台账信息和证书一致。 试验室对温湿度进行记录,但未对温湿度计进行检定/校准 检验室环境条件满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部(含车间) 设备计量部 | 不符合 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了ZL/CL.07-2019《测量软件管理控制程序》。查执行过程未发现不符合。 | 生产部(含车间) 设备计量部 | 否 |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对产品测量指标进行归类统计,编制了测量设备台帐对测量设备实施管理,编制《测量过程控制一览》目前识别了19个测量过程,识别了包括单纱强力,百米长度等测量过程,进行检测能力分析验证，编制测量设备计量确认明细表,进行计量确认过程验证,未发现不符合。 查：粘胶原料回潮率检验测量过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见计量要求导出和计量验证记录表。 | 生产部(含车间) 设备计量部 | 否 |
| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《检测量过程及控制一览表》进行汇总，共识别了19个测量过程，对测量过程进行验证. 对粘胶原料回潮率检验测量过程定为重要测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产部(含车间) 设备计量部 | 否 |
| 9 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了ZL/CL.19-2019《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。 | 生产部(含车间) 设备计量部 | 否 |
| 10 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了ZL/CL.21-2019《纠正和预防措施管理程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 | 生产部(含车间) 品质部 | 否 |