编 号：0092-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 塑料管道壁厚测量 | | | | 企业部门 | | 质管部 | | | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | 30mm | | 导出计量要求 | | 最大允许误差 | | ±0.033mm | |
| 公差T | | ±0.1mm | | 允许不确定度 | | 0.022mm | |
| 其他要求 | | / | | 其他要求 | | / | |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | | 是否  满足  计量  要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 测量不确定度 | | 测量误差 | | 其他  特性 | |
| 电子数显卡尺 | | | (0-150）mm | | U=0.02mm（k=2） | | ±0.02mm | | / | | 满足 |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 测量过程控制规范编 号 | | | TF-JL-09-01 | | | | | | | | 满足 |
| 测量方法编号 | | | GB/T8806-2008塑料管道系统塑料部件尺寸的测定 | | | | | | | | 满足 |
| 环境条件 | | | 常温 | | | | | | | | 满足 |
| 操作人员姓名 | | |  | | | | | | | | 满足 |
| 测量不确定度评定方 法 | | | 见附件 | | | | | | | | 满足 |
| 有效性确认方法 | | | 见附件 | | | | | | | | 满足 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 见附件 | | | | | | | | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 见附件 | | | | | | | | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录：  1. 测量过程控制规范编制满足要求；  2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；  3. 测量过程不确定度评定方法正确；  4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；  5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。  审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | | |

审核日期：2020年05月24日 审核员： 企业部门代表：