测量管理体系

（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）

认 证 报 告

认证企业：     苏州震纶棉纺有限公司

编    号：           0111-2019

认证报告内容

1. 企业名称： 苏州震纶棉纺有限公司

2. 认证审核的类型：（初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址：  江苏省苏州市吴江区震泽镇金星村13组

企业活动范围和场所：  江苏省苏州市吴江区震泽镇双阳路168号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 5 (人.日)，现场人日 4 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核：2019年08月09日 至 2019年08月09日

现场审核：2019年08月10日 至 2019年08月11日，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩沁 | 男 | 组长 | 13770537363 | 审核员 | 中认协注-（2017）21号 |
| 余慧 | 女 | 组员 | 13382769563 | 审核员 | 中认协注-（2017）244号 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 黄建香 | 顾志明 | 尹开俊 | 徐丽萍 | 陆雪华 | 高海荣 | 蔡松华 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 管理者代表 | 设备计量部 | 生产部 | 办公室 | 品质部 | 技术部 | 采购部 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：

审核范围：粘胶纤维纱、亚麻纤维纱、差别化粘胶纱、竹纤维纱、莫代尔纤维纱、天丝纤维纱、粘胶色纺纱、圣麻纤维纱、粘胶阻燃纤维纱、粘麻混纺纱、竹粘混纺纱生产和销售。

涉及区域：江苏省苏州市吴江区震泽镇双阳路168号。

审核部门：管理层、设备计量部、技术部、品质部、生产部（车间）、办公室、销售部、采购部。

12. 文件审核情况说明：

12.1企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到粘胶纤维纱、亚麻纤维纱、差别化粘胶纱、竹纤维纱、莫代尔纤维纱、天丝纤维纱、粘胶色纺纱、圣麻纤维纱、粘胶阻燃纤维纱、粘麻混纺纱、竹粘混纺纱产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

苏州震纶棉纺有限公司成立于2008年，注册地江苏省苏州市吴江区震泽镇金星村13组，经营地江苏省苏州市吴江区震泽镇双阳路168号，注册资本为50000万元，2018年01月18日取得三证合一营业执照，法人资质满足要求。企业申请范围粘胶纤维纱、亚麻纤维纱、差别化粘胶纱、竹纤维纱、莫代尔纤维纱、天丝纤维纱、粘胶色纺纱、圣麻纤维纱、粘胶阻燃纤维纱、粘麻混纺纱、竹粘混纺纱生产和销售，在企业营业执照的经营范围内。企业产品执行标准为FZ/T12003-2014《粘胶纤维本色纱线》、FZ/T12020-2009《竹浆粘胶纤维本色纱线》、FZ/T12019-2009《涤纶本色纱线》、FZ/T12004-2015《涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线》、GB/T14463-2008《粘胶短纤维》、GB/T14464-2008《涤纶短纤维》等。企业耗能主要有水、电，2018年耗能7754吨标煤，不是重点能耗企业。企业产品质量较好，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

12.2审核文件的符合性和适宜性：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年3月1日发布了企业测量管理体系《测量管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为设备计量部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它7个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了测量管理体系手册和程序文件，并配有组织机构图，测量管理体系职能分配表，明确规定了，最高管理者的6项职责，管理者代表8项职责，主要计量职能部门——设备计量部的14项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《测量管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3企业理解和实施标准要求的情况，结合可能的重要因素，特别是对测量管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，以便为现场审核提供关注点；

12.3.1、企业产品主要执行标准为FZ/T12003-2014《粘胶纤维本色纱线》、FZ/T12020-2009《竹浆粘胶纤维本色纱线》、FZ/T12019-2009《涤纶本色纱线》、FZ/T12004-2015《涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线》、GB/T14463-2008《粘胶短纤维》、GB/T14464-2008《涤纶短纤维》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了强力、长度、重量、捻度、回潮率压力等19个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对26台件测量设备中A类、B类的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对粘胶原料回潮率检测、百米长度测试等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4企业的认证场所和测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4企业开展内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于2019年5月15日-5月17日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，对公司8个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于5月26日完成整改。

12.4.2、企业于2019年7月16日开展了管理评审，会议由管理者代表黄建香主持，对体系内审结果，内外部顾客信息反馈，产品实现过程的业绩，影响体系的变化，计量方针、目标的可行性及体系运行状况、改进进行了讨论分析。论证了体系的运行、组织结构、计量职能、资源配置、测量设备计量确认、过程与测量结果、顾客满意度、运行中的问题和不足、体系改进方面的有效性。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告并对公司测量管理体系有效运行提出了要求。

12.5根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

13. 现场现场审核情况：

审核组于8月10日到8月11日利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业8个职能管理部门和两个厂区，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节粘胶原料回潮率检测、百米长度测试测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，设备计量部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员11人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了19个测量过程，强力、长度、重量、捻度、回潮率等测量过程被列为关键、重要测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用控制图控制，企业共有26台件（其中强制检定设备6台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备经过检定，实验室环境条件基本满足要求；测量设备标识齐全；设备计量部负责建立测量设备合格供方名录。设备计量部负责对提供服务的苏州市吴江区检验检测中心外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了4项计量工作目标，目标覆盖了标准6.1.2、6.3.1、7.1、7.2、8.2.2条款内容，企业按月进行了测量管理体系相关的计量工作目标完成情况统计和考核。

13.2本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、实验室配备的温湿度计未进行检定/校准,不符合标准要求。

13.3现场重点抽查了粘胶原料回潮率检测、百米长度测试测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业测量设备均苏州市吴江区检验检测中心进行检定或校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1现场重点抽查了粘胶原料回潮率检测、百米长度测试测量过程的控制规范。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2现场重点抽查了粘胶原料回潮率检测、百米长度测试测量过程的不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3现场重点抽查了粘胶原料回潮率检测、百米长度测试测量过程的有效性确认，控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2019年8月9日的文件审核和2019年08月10日-08月11日现场审核情况，审核组认为，苏州震纶棉纺有限公司企业领导重视测量管理体系建立，设备计量部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备经过检定、校准和验证，关键、重要测量过程都进行计量要求导出和计量验证，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效，体系文件得到有效实施，重要的测量设备、测量环境、测量记录管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训及对不合格的控制，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为苏州震纶棉纺有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、继续加强标准的培训，宣贯，增强人员能力。

15.2、继续加强对顾客测量要求的识别。

15.3、继续完善测量设备的计量确认。

15.4、继续完善测量过程的规范化管理。

16. 其他需要说明的事项: 无。

17. 审核组组长（签字）：                                日期：

- 审核组成员(签字)：                                  日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：