项目编号：0101-2020

审核员现场审核记录

企业名称：厦门斯坦道科学仪器股份有限公司__

审核员：_张结云__________     审核日期：2020年05月28日上午 ~2020年05月29日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业通过制定测量体系管理文件和相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过计量职能部门研发部进行传递。企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是公司已识别出的23个测量过程,目前均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理存在主要问题是，企业体系刚建立，包括领导在内的人员还需要加强学习,宣贯落实。希望通过体系文件的实施落实和质量目标的考核来加强企业的管理。 | 生产综合部(食品监测仪生产部）/运维部/人力资源部/销售部/管理部 | 否 |
| 2 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件，对人员能力进行评价？ 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量体系相关人员19人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》中测量管理职能分配表等形式规定了各部门在体系中的职责。 人力资源部已制定2020年各类人员培训计划，研发部和人力资源部负责操作人员能力评价。企业2020年度测量人员培训工作已完成4项，有培训相关记录。查：2020.4.8由研发部经理卓静组织的“测量管理体系内审、管理相关内容学习”有人员签到名单，培训记录和培训评价。 | 生产综合部(食品监测仪生产部）/人力资源部/销售部/管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。食品监测仪生产部在设备检验过程中有1个自编测量软件。查：生产综合部(食品监测仪生产部）已对自编测量软件，进行识别和确认，有测量软件登记清单和确认识别记录。 | 生产综合部(食品监测仪生产部）/运维部 | 否 |
| 5 | 是否有记录清单？ 记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3 记录 | 现场抽查公司的生产过程仪器追踪卡，记录填写包括检验项目、检查内容、异常情况、备注、自检日期、复检日期，信息基本齐全。记录保存期5年。 | 生产综合部(食品监测仪生产部）/运维部 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业建立了测量设备台账，共有39台件测量设备，对测量设备进行了计量确认，台账信息和证书信息基本一致。检测室环境温度有控制要求，符合测量设备使用条件。 企业计量器具，由厦门市计量检定测试院检定/校准，量值溯源规范。经查8份测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 查：公司生产综合部(食品监测仪生产部）仓库物品管理，缺乏对备品件的环境管理要求。不符合6.3.2条款。 | 生产综合部(食品监测仪生产部）/运维部 | 不符合项03 |
| 7 | 是否根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择,是否保存外部供方提供产品和服务的记录 | 6.4外部供方 | 公司建立了《外部供方管理控制程序》文件，对外部供方建立了《测量设备合格供方清单》及《外部合格服务方清单》、《合格、服务方调查评价表》。已登记的外部合格供方、服务方共登记9家，并对其中2家重要供方进行了调查评价。 查：外部合格供方和服务方单位：天玻玻璃仪器有限公司及厦门市计量检定测试院2家单位的资质和服务质量进行了评价，符GB/T19022-20036.4外部供方条款。 | 生产综合部(食品监测仪生产部）/运维部 | 否 |
| 8 | 是否进行内、外部顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 抽查：企业编制了《计量满意度测评程序》文件，通过内、外部顾客满意度调查，来证明体系运行是否正常。查：研发部2020年3月23日进行了内部顾客满意度调查，统计满意度为95.5%；市场部对2019年第四季度以前对外部顾客满意度调查，统计满意度为97.5%。 | 生产综合部(食品监测仪生产部）/运维部 | 否 |
| 9 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业建立了《计量不合格控制程序》，抽查：内审发现的不合格，采取措施并做出了规定。经验证确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 符合GB/T 19022-2003 8.3不合格控制条款。 | 生产综合部(食品监测仪生产部）/运维部 | 否 |
| 10 | 企业耗能统计？ | 5.4能源计量数据 | 企业主要耗能为电，企业2019年6月到2020年 5月电耗15.829万度，折0.002万吨标准煤，2019年6月至2020年5月水耗360吨，不是重点耗能企业。 | 管理部 | 否 |