[image: image2.png]



北京国标联合认证有限公司

[image: image3.png]


Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.  


     受理编号：0104-2019
测量设备溯源抽查表
	企业
名称
	金卡智能集团股份有限公司
	审核员
	林兵

	部门
	测量设备
名称
	型号
规格
	设备
编号
	测量设备
准确度级
	测量标准装置
准确度等级
	检定/校准
机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	测试

中心
	温度变送器
	902002/21
	1-JAD0379T-01-11
	± 2℃
	标准铂电阻温度计、 二等；过程仪表认证校准器、 MPE：±0.02rd + 0.015%fs
	浙江省方正校准有限公司
	2019.10.12
	√

	测试

中心
	差压变送器
	WT3000/(-10 ～10)KPa
	12315080048
	0.2级
	数字压力表 0.02级；手持全自动压力校验仪 0.02级
	广州广电计量检测股份有限公司
	2019.7.8
	√

	测试

中心
	差压变送器
	WT3000/(-10～10)KPa
	12318050943
	0.2级
	数字压力表0.02级；手持全自动压力校验仪 0.02级
	广州广电计量检测股份有限公司
	2019.7.8
	√

	测试

中心
	临界流文丘里喷嘴
	TNMA
	6884
	0.2级
	活塞式气体流量标准装置 Urel=0.05%，k=2；
	浙江省计量科学研究院
	2016.12.19
	√

	测试

中心
	临界流文丘里喷嘴
	TNMA
	6881
	0.2级
	活塞式气体流量标准装置 Urel=0.05%，k=2；
	浙江省计量科学研究院
	2016.12.19
	 √

	品质部
	音速喷嘴法燃气表误差检定装置
	INP-6
	161228
	0.5级
	活塞式气体流量标准装置 Urel=；0.05%，k=2；
	浙江省计量科学研究院
	2019.12.27
	 √

	生产
一部
	扭矩扳手
	30DB4
	317389K
	3级
	扭矩扳子检定仪， 0.3级
	广州广电计量检测股份有限公司
	2020.4.25
	 √

	测试

中心
	温湿度计
	TA298
	001
	温度：± 1℃；
湿度：±5%RH
	精密露点仪，露点温度：△ = ± 0.2℃；

温湿度标准箱，均匀性：0.25℃，0.7%RH  波动性：±0.07℃，±0.4%RH
	广州广电计量检测股份有限公司
	2020.1.7
	  √

	品质部
	LCR数字
电桥
	TH2811D
	QC-814-12406
	0.2%
	直流电阻箱，0.01级
	广州广电计量检测股份有限公司
	2020.4.8
	 √

	审核综合意见：

该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准、检定；分别送到浙江省方正校准有限公司、浙江省计量科学研究院、广州广电计量检测股份有限公司。查 9份测量设备校准证书、检定证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。

	审核日期：2020年6月2日至6月3日 
审核员签字：
[image: image1]                                                     部门代表签字：



