编    号：0022-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：大庆元山油田技术服务有限公司

审核员：高喜静                                   审核日期： 2020年05月30日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：生产部（生产车间）、采购销售部、办公室、质量工艺部、财务室。 查《测量管理体系管理手册》测量职能机构是质量工艺部，询问：质量工艺部经理杨紫敬、检验人员以及车间操作人员清楚自己的工作职责。 | 生产部 （生产车间） 质量工艺部 | 否 |
| 2 | 核对1-2个记录，查记录是否得到有效控制 | 6.2.3 记录 | 查：封隔器中心管硬度监视统计控制记录（2019年5月~2020年4月），资料信息齐全，监视人：杨紫敬。 查：油管锚毛坯尺寸检验记录，检测项目油管锚外径、内径等，验证结论：合格，检验员：邵常逊，符合要求。记录数据齐全，法定计量单位书写基本规范。 查:高度控制过程“封隔器中心管硬度测量过程”记录信息量完整。公司所有出具的检验报告、记录按《记录控制程序》规定实施管理，保存3年。 | 质量工艺部 | 否 |
| 3 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致。 | 6.2.1 程序 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 7.3.2 溯源性 | 在质量工艺部提供的标准中，未能提供出产品标准《封隔器和桥塞，API SPEC 11D1》的《勘误1》标准，企业未能对现行标准是否有效全面识别。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定要求。企业有标识管理程序文件，测量设备已进行计量合格确认。查编号为1687687（0-150）mm游标卡尺、13783980（100-125）mm外径千分尺、3587387（35-50）mm内径百分表，编号为7851234的便携式硬度计均检定有效，台帐相关信息与检定证书一致，标识符合要求。 | 质量工艺部 | 次要不符合01 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》，质量工艺部、采购销售部已对外部供方和服务商进行了识别，建立了外部供方清单和档案，抽查《供方年度评定表》；企业对外部供方有评价，对合格供方进行动态管理。 查：公司计量器具主要沈阳计量测试院进行检定，公司对其资质进行了确认。 | 采购销售部 质量工艺部 | 否 |
| 5 | 抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 7.1.4计量确认过程记录 | 查：企业识别了中央轴承座粗毛坯尺寸（内径、外径、总长）检验、轴承压盖外径、内径检验、油管锚硬度检验、封隔器上、下接头硬度检验等产品生产过程的测量要求，对重要测量过程封隔器中心管硬度检验测量过程导出了计量要求，并对重要测量过程配备的测量设备并进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 企业编制了YS/CL-19-2017《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 质量工艺部 生产部 |  |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 | 企业无新增关键测量过程。 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了28个测量过程，企业将中央轴承座粗糙度检验、轴承压盖内径检验、油管锚硬度检验、封隔器中心管硬度检验等4个测量过程定为关键重要测量过程。编制了控制规范，抽查了YS/CL-01《封隔器中心管硬度测量过程控制规范》，对封隔器中心管硬度检验测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量工艺部 生产部 | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》。采购销售部对外部顾客采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见，对顾客满意度进行调查，抽查了8份《顾客满意度调查表》顾客满意率达98.8%，达到企业制定的质量目标。 | 采购销售部 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了YS/CL-18-2017《审核和监视管理控制程序》。该企业对计量确认过程和测量过程能够按照计划要求每年进行，对过程中所涉及的12台测量设备均能够按照周期进行检定，并对涉及关键测量过程的测量设备进行有效性确认，满足其使用要求。 查：对关键测量过程“封隔器中心管硬度检验”记录显示:2019年5月到2020年4月用硬度计对封隔器中心管硬度进行硬度监测，比对数据均满足测量过程技术要求。 | 质量工艺部 生产部 | 否 |
| 9 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格加以标识，进行隔离并做好记录。对2020年1月内审中发现的不符合项能在规定时间2020年1月9日完成。本次评审未见测量过程中不合格设备处理记录。 | 质量工艺部 | 否 |
| 10 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的YS/CL-20-2017《持续改进控制程序》执行。 | 管代 质量工艺部 | 否 |
| 11 | - 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业制定了《计量器具管理目录》。对计量器具进行分类管理。查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合要求。 | 质量工艺部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；企业2019年1-12月耗能为0.061万吨标准煤，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 13 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，属于当地供电和供水部门，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。 | 办公室 | 否 |
| 15 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 办公室 | 否 |
| 16 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员8人，编制了计量人员情况一览表。企业通过《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 质量工艺部制定了各类人员能力要求，办公室制定了2020年度计量人员培训计划共4项，对计量人员的培训按计划实施，有相关的培训的记录和培训结果评价记录。 建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训，提升全员计量意识。符合要求。 | 质量工艺部 办公室 | 否 |