受理编号：0086-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 绝缘电阻测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （30±10）MΩ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | Q/12KF 5604-2016 《TY-011C型烟气排放连续监测系统》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1根据公司企标Q/12KF 5604-2016 《TY-011C型烟气排放连续监测系统》5.5安全性：绝缘电阻应不小于20MΩ，确定绝缘电阻控制范围为：（30±10）MΩ 2.测量最大允许误差：△允=10×（1/3-1/10）=±10×1/3=±3MΩ,（取3）； 3.测量设备选择，绝缘电表，测量范围：0-100MΩ，10级，允许误差±10%，在测量绝缘电阻30MΩ时的最大允差为即30×±10%=±3MΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 （编号） |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 证书编号 |  | 证书有效期 |
|  | 绝缘电阻表 编号：15040795 |  | WK25-4 | 10.0级 |  | TDYD字第20410047号 |  | 2021.3.29 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 《TY-011C型烟气排放连续监测系统》：绝缘电阻应，测量最大允差为±3MΩ。 2、测量设备的计量特性 WK25-4绝缘电阻表，10.0级，当检测电阻30Ω时，最大允许误差30×±10%＝3MΩ。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年 6 月4 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年6 月 4日 |  |  |  |  |  |  |  |  |