编号：0009 -2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 焊丝直径测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | Φ2.500-0.05mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | Q/JZJ001-2014《江苏九洲金属制品企业标准》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、焊丝直径要求：φ2.50−0.050mm 计量要求导出：T=0−(−0.05)=0.05 计量要求：T6=0.056=0.01 2、测量范围：测量要求Φ2.500-0.05mm，选择量程（0-25）mm外径千分尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 外径千分尺 |  | （0-25）mm |  | ±0.004mm | JD2019107230 |  | 2019.12.18. |
| 计量验证记录 1、测量设备测量范围（0-25）mm，满足测量要求（2.500-0.05）mm； 2、计量要求导出：T=0−(−0.05)=0.05 计量要求：T6=0.056=0.01 外径千分尺:Δ允=0.004mm 0.004≤0.01 测量设备的最大误差为±0.004mm，满足计量要求最大允许误差±0.01mm。 验证结论： √□符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求来源于企业标准； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经检定/校准合格； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020 年 6 月 7 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |