|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | | | | | 审核员 | 尹彩侠 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品管部 | 影像测量仪 | V22U14806 | VMU222 | ±（1.5+L／300）u m | 标准玻璃线纹尺2等 | 昆山市  计量测试所 | 2019.06.14 | √ |
| 环保  事业部 | 单标线容量瓶 | 2 | 1000m l | A级 | 电子天平1级 | 昆山市  计量测试所 | 2019.05.07  （周期3年） | √ |
| 环保  事业部 | 电子天平 | 401109115513 | FA2204B | 1级 | 天平检定装置E2等级，砝码F1等级 | 昆山市  计量测试所 | 2020.01.08 | √ |
| 环保  事业部 | 移液器 | 17106204 | 5000uL | *U*=2.2 ul (k=2) | 移液器校准装置1级 标准水银温度计  ±0.15℃ | 昆山市  计量测试所 | 2020.04.28 | √ |
| 品管部 | 数显卡尺 | 12093697 | （0-200）m m | ±0.03m m | 量块5等 | 昆山市  计量测试所 | 2020.04.28 | √ |
| 环保  事业部 | 数字  万用表 | 095964005 | VC9801A+ | *U*=0.21%  (k=2) | 多功能校准器DCV:0.0011%;  ACV:0.015%;  DCA:0.010%;  ACA:0.0401%;  R:±0.0028% | 昆山市  计量测试所 | 2020.04.28 | √ |
| 环保  事业部 | 热式气体质量流量计 | 190316 | 62AW-1-00-1-20-BPACK-KM7108 | *Urel*=0.6%  (k=2) | 气体流量校准器0.5级 | 苏州市  计量测试院 | 2020.03.11 | √ |
| 审核综合意見：  查该公司《测量设备台账》，测量设备送昆山市计量测试所、苏州市计量测试院法定计量检定机构检定／校准，抽7台测量设备 ，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年06月11日 上午至2020年06月11日 下午 (共1.0天)  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |