文件编号：HDJC-363-2012

游标卡尺测量过程控制规范

一、要求及导出

- 测量的参数及最大允许误差

| 测量参数 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 41.2mm、81.5mm、121.8mm | ±0.03mm |

2、导出计量要求

| 测量参数 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 41.2mm、81.5mm、121.8mm | ±0.01mm |

3、测量设备及标识

| 设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 5等量块 | 41.2mm、81.5mm、121.8mm | ±1.0μm |

5等量块（12块）、出厂编号59795

二、测量过程控制

1、环境条件

温度：温度在（20±5）℃范围内。

湿度：相对湿度80%。

2、操作者能力

取得江西省国防计量考核委员会颁发的三级《计量检定员证》的人员

3、依据文件

《JJG30-2012通用卡尺检定规程》

4、测量步骤

1、检查环境温度湿度是否符合要求。

2、检查标准是否在有效期内，被测量具外观是否完好。

3、按检定规程进行检定。

4、周期测量的检定

5、按检定规程的要求逐条进行检定。

6、合格后贴上合格证检定完毕。

5、过程的监视

采用统计技术（控制图）的方法。

6、监视间隔

每月开展一次

7、失控时的处理措施

失控时，须对游标卡尺测量过程进行分析，确认原因，采取措施，按游标卡尺检定要求做检定，重新做重复性验证，必要时对测量标准送上级机构重新开展溯源，确保测量过程受控后方可开展工作。

8、其他影响测量结果可靠性的因素；

无

编制： 罗悦佳        审核： 洪斌        批准：付莉