编    号：0012-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：  江西洪都航空工业集团有限责任公司

审核员：          吴勇强                      审核日期： 2020年06月09日 上午至2020年06月10日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量目标及完成情况 | 5.3质量目标 | 包括两项分解质量目标1、在用监视和测量设备受控率99%，受检合格率98%；2、顾客满意度85%以上，顾客投诉处理率100%；查5月份统计数据，收到计量器具1243件次，受控率100%，受检合格率99.22%；顾客满意度100%。 | 质量安全部/计量中心、 | 否 |
|  | 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业2020年度培训计划共有581项，其中一级培训87项，二级培训363项，三级培训131项，抽查《数字压力计与PS318特稳伺服压力源配套使用方法》培训，培训时间：2020年4月28日，培训人数：3人，培训课时：8课时；培训记录，培训签到表等培训归档材料符合企业培训管理制度要求。受疫情影响，大部分培训项目未按计划开展，需延期进行。 | 人力资源部 | 否 |
|  | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 质量安全部/计量中心： 在热电偶检定间查标准铂电阻温度计（编号9784）、电磁标准间数字多用表（编号9725011）和三相电能表检定装置（R36021K）、长度标准间量块（59295）等4台测量设备，有计量确认标识，处于有效的校准状态，设备信息与台账信息保持一致，现场环境满足要求。 建立测量设备台账，为企业IQS系统电子台账。查工作用热电阻检定记录（编号2003190910-1），记录信息完整。 采购供应部： 非金属橡胶库房温度计（编号Z+J-12334）,有效期2020.7.21；有《温度湿度情况记录表》（编号（89）冶艺025）每半天对温湿度进行记录；查待检库一台秤（编号36-374）标识完好，有效期到2020.9.28。 | 质量安全部/计量中心、采购供应部 | 否 |
|  | 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 质量安全部/计量中心： 查建立合格供应方名单，抽查广东省计量科学研究院，有供应商评价表，2020.5.25完成评价，评价得分91分，评价结论合格。 采购供应部： 建立《机电采购产品合格供方目录》文件编号ZLWL-TY-500-201701,合格供应商共50家，抽查量具供应商1、江西捷成美联工业系统有限公司，2、江西厚朴机电设备有限公司，评价得分分别为97.2和100 | 质量安全部/计量中心、采购供应部 | 否 |
|  | 抽查(2-3) 台件关键测量过程，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查游标卡尺测量过程所配备的量块（59795）溯源到国防科技工业3611二级计量站，溯源日期为2019.9.23，并经验证合格，确认有效。 查数字多用表测量过程所配备的多功能校准源（7880202）溯源到514所，溯源日期为2019.11.13，并经验证合格，确认有效。 | 质量安全部/计量中心 | 否 |
|  | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立测量过程目录，共识别72项关键测量过程，抽查其中1.游标卡尺测量过程，2.数字多用表测量过程等2项，均编制测量过程控制规范并按要求加以控制，并进行有效性确认。 | 质量安全部/计量中心 | 否 |
|  | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查的两个测量过程均进行了测量不确定度评定，具体见不确定评定记录。 | 质量安全部/计量中心 | 否 |
|  | 企业是否对测量管理体系、计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业主要通过年度内审对测量管理体系进行监视，通过控制图对测量过程进行监控，通过IQS系统对计量器具到期情况进行监控。 | 质量安全部/计量中心 | 否 |
|  | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 已制定2019年内审计划并于2019年9月25- 30日按计划实施。 内审共发现28项不符合。内审结论为：体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。 内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告不符合项已于2019年10月15日整改完成。 企业于2019年10月19日开展了管理评审，测量管理体系管理评审与质量体系一并开展，会议由公司董事长洪蛟主持，管理者代表王为华汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，公司测量体系目前存在的2个方面的问题涉及6.3.1测量设备6.2.4标识。 缺少管理评审输出。 建议：在管理评审中进一步加强对体系存在问题的总结归纳，提出改进方向。 | 质量安全部/计量中心 | 否 建议项 |
|  | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业上年度测量管理体系2个不符合项均整改完成。 | 质量安全部/计量中心 | 否 |
|  | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业建立50项计量标准，其中20项二级标准，30项三级标准，均按要求送上级国防机构溯源。所抽查原始记录涉及长度、电学、温度、力学等专业，均使用法定计量单位，符合要求。 | 质量安全部/计量中心 | 否 |
|  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 主要能源品种包括：电力、水和气，年耗1.599991万吨标准煤。 | 质量安全部/计量中心 | 否 |
|  | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查三项数字标准电能表（R28075）溯源到江西省计量测试研究院，检定合格（0.05级）满足计量器具准确度要求。 | 质量安全部/计量中心 | 否 |