编    号：0097-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程 名称 |  | 百米纤维重量测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (0.05-10)g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 14343-2008 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 GB/T 14343-2008标准规定： 天平具有适宜的称量范围，最小分度值为1mg,即测量设备的计量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号 规格 | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 电子天平 SHP0700248279 |  | JA1203 分度值1mg | 量程：(0-120)g 准确度等级：Ⅱ级 | 19B03034 |  | 2019-11-07 |
| 计量验证记录 1）测量设备显示的测量范围（0-120)g,不低于测量过程的实际测量范围(0.1-10)g，满足要求。 2）测量设备的分度值为1mg，满足标准规定最小分度值为1mg的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：张国伟 验证日期 2020 年02月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2020 年06 月14 日 |  |  |  |  |  |  |  |