编号：0100-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏希诺实业有限公司 | 审核员 | 李政阳 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 品质部 | 温度巡检仪 | 986633 | SH-X | ±（读数ꓫ0.5%+1）℃ | 标准水银温度计二等 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2019.8.28 | √ |
| 品质部 | 橡胶硬度计 | 310921040505 | LX-A-2 | ±1HA | 邵氏橡胶硬度计检定仪Urel=0.05% k=2 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2019.8.28 | √ |
| 品质部 | 光源箱 | XN-0273 | BGD276 | ≥600lx | 全自动色度计二级 | 广东银河计量检测有限公司 | 2019.8.28 | √ |
| 品质部 | 砝码 | XN-2010 | (1-1000)g | M3等级 | 砝码F2等级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2019.8.28 | √ |
| 品质部 | 表面温度计 | 130703569 | 1303 | 1级 | 过程仪表校准仪0.02级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2019.8.28 | √ |
| 品质部 | 量块 | （1-100）mm | 090206 | ±（0.1μm+1ꓫ10-6ln）μm | 量块2等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2019.8.28 | √ |
| 品质部 | 外径千分尺 | XN-DE-009 | （50-75）mm | ±5μm | 量块4等 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2019.8.28 | √ |
| 品质部 | 内径百分表 | XN-BC-018 | （50-160）mm |  ±25μm | 指示表检定仪±6μm | 江苏华质检测技术有限公司 | 2019.8.28 | √ |
| 玻璃车间 | 压力表 | 191050708 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 海门市计量检定测试所 | 2020.5.29 | √ |
| 审核综合意見：企业的测量设备除两项自校以外的，全部委外具有相应资质的检定、校准机构检定、校准，经查 9份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。 |
| 审核日期：2020年06 月27 日~06 月28 日审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**