编  号：0100-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 玻璃杯身螺纹直径 |  |  |  | 企业部门 |  | 品质部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 60.1mm |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.2mm |
|  |  | 公差T |  | 0.6mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.07mm |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量设备 最大允许误差 |  | 其他 特性 | 是 |
| 数显卡尺 |  |  | (0-100)mm |  |  |  | ±0.02mm |  | 无 |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | XN/CL-GF-01 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | XNJ\C-E-27 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | (20±10)℃ |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 吴秋霞 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视是否在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020.6.28            审核员：                  企业部门代表：