编    号：0100-2020

现场审核记录二

企业名称：   江苏希诺实业有限公司

审核员：          李政阳                         审核日期：2020年6月27日～ 6月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问：技术部、品质部、采购部、设备部、管理部的相关人员，大家都能清楚本部门计量职能，品质部负责测量设备的全过程管理；生产过操作人员，基本清楚自己的工作职责。 | 管理部 技术部 设备部 仓储部 采购部 销售部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质部已按照标准要求组织识别企业原材料进厂检验的顾客测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求。 企业产品质量较好，规范产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的管理。 | 管理部 品质部 技术部 销售部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了《测量管理体系的质量目标》，（测量目标）7项，分解到各部门，现场查2020年6月份《测量目标完成情况表》，指标都达到了测量目标的要求。 | 品质部 设备部 仓储部 生产部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件及相关标准、操作规程已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 查：企业JSXN/MP-12-2019《计量确认管理程序》，对文件的编制、审批、发放、存储和处理作出了明确的要求。 查：GB/T 29606-2013《不锈钢真空杯》、QB/T 5035-2017 《双层玻璃口杯》、 GB 4806.5-2016《食品安全国家标准玻璃制品》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》、《通用卡尺内校规范》等文件，均受控现行有效，符合文件管理要求。 | 管理部 品质部 技术部 设备部 仓储部 采购部 销售部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了JSXN/MP-06-2019《计量软件管理程序》。品质部负责对软件进行识别，使用部门负责日常维护、保证软件的有效性和完整性。 查：品质部有1个《影象测量仪配套软件》，软件已识别和确认，并建立了软件台账，满足要求。 | 品质部 技术部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了JSXN/MP-07-2019《测量记录管理程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：2020年6月19日，编号为XN/GY-053-2的《玻璃成品检验记录》，依据：QB/T5035-2007标准，生产负责人、检验员签字齐全，综合判定合格。 查：2020年6月24日，编号为XN/GY-050-7的《真空杯成品入库检验记录表》依据：QB/T29606-2013标准，生产负责人、检验员签字齐全，综合判定合格； 查：2020年5月4日的编号XN/PZ-052-0的《五金制程巡回检验记录》，内容要求齐全，审核员签字，判定合格； 查：2020年6月15日，编号为XN/PZ-044-0的《玻璃原材料进料检验记录表》，品名型号73*2.2*1830,及第三方检验报告，核准、检验员签字齐全，综合判定合格，产品各类质量检验记录的保存期限5年；满足要求。 抽查了第三方产品检验报告两份，第1份：国家眼睛玻璃搪瓷制品质量监督检验中心对上海华润万家超市有限公司吴中路店进行的监督抽查，产品：希诺单层玻璃杯，XN-6015,检验日期2020年5月8日-5月26日，检验结论合格。第2份：上海华测品标检测技术有限公司对希诺真空杯进行检测，检测结论样品符合所选定的测试项目要求。 | 管理部 品质部 技术部 设备部 仓储部 生产部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查：《测量设备登记台账》，有224台（件）测量设备，已对测量设备进行ABC分类管理。其中强制检定的测量设备52台件。测量设备中通用卡尺及电子台秤是企业内校，其余均送：江苏华质检测技术有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室，海门市计量检定测试所等计量检定机构检定/校准。 现场测量设备处于有效的校准状态，有计量标识，标识清晰，信息完整，使用规范，符合要求。 查：玻璃车间，编号：191241618,0-1.6MPa/1.6级压力表，校准日期：2020.年05月29日，有效期至2020年11月28日； 查： 模具部，编号：ACFN06，（0-10）mm/0.01mm百分表，校准日期：2020年06月12日，有效期至2021年06月11日。 查通用卡尺的校准室的环境要求为（20±2）℃，现场已配备了空调及温湿度计，但温湿度计未校准，不符合6.3.1要求。 企业的测量设备量值溯源性符合要求，详见《测量设备溯源抽查表》 | 管理部 品质部 技术部 设备部 仓储部 采购部 销售部 生产部 | 次要 不符合项02 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编制了JSXN/MP-11-2019《外部供方管理程序》。 采购部负责建立供方名录搜集供方资料，组织合格供方的评审活动。按合格供方目录选择采购单位进行测量设备的采购。 查：企业提供了合格供方名录《合格服务外包方名》，江苏华质检测技术有限公司、广东银河计量检测有限公司、上海台硕检测仪器有限公司、广东中准检测有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室，海门市计量检定测试所等合格供方，品质部对外部服务供方资质进行了合格评价，符合标准要求。 | 品质部 采购部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 品质部负责对公司建立计量确认工作实施统一管理。 查：《测量过程控制一览表》，抽查：原材料玻璃管直径、厚度检测过程、杯盖硅胶圈硬度检测、保温效能测试过程，测量要求识别、计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品质部 技术部 设备部 生产部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 品质部负责对测量过程进行识别和策划，相关部门负责测量过程的实施和控制，用《测量过程控制一览表表》进行汇总，共识别了38个测量过程，分类为高度、一般测量过程，将玻璃螺纹直径检测过程、保温效能测试过程等6个测量过程，识别为高度控制测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件，符合要求。 | 管理部 品质部 技术部 设备部 仓储部 采购部 销售部 生产部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业测量不确定度形成文件，查：《测量不确定度管理程序》，品质部负责测量不确定方法的提出，并指导和监督相关部门测量不确定度的评定工作，相关部门负责本部门的测量不确定度的评定，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《玻璃螺纹直径检测过程》，进行了不确定度评定，方法正确。具体见附件。 | 品质部 技术部 | 否 |
| 12 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 销售部负责与外部顾客联系，收集顾客意见，并进行分析和评价，品质部负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价。销售部通过对外部顾客发放《外部满意度调查表》，对服务态度、技术能力、工作态度等进行评价；品质部负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价。通过发放《内部测量满意度调查表》，对内部相关人员的技术能力水平、工作态度等12项内容进行调查，并进行分析。查《内部测量满意度调查表》、《外部测量满意度调查表》，内部顾客和外部顾客，测量服务顾客满意度≥90%，达到了测量目标的要求，抽查了三份外部顾客的满意度调查表，满意度达标，符合要求。 | 品质部 销售部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 现场审核的品质部及相关部门没有发现不合格测量过程和不合格测量设备，企业编制了JSXN/MP-18-2019《不合格控制管理程序》，品质部归口管理不合格测量体系、不合格测量过程和不合格测量设备，对经确认不合格的，加以标识，进行隔离和处置，相关部门负责本部门处理过程中发现的不合格测量过程和不合格测量设备，并进行监测、控制，并做好记录，将信息反馈给品质部。 | 品质部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 现场审核过程中，没有发现不合格的测量过程和不合格的测量设备，公司纠正预防措施控制执JSXN/MP-19-2019 《持续改进管理程序》。 品质部负责对不合格和潜在不合格的原因分析，制定相应的纠正和预防措施，跟踪纠正措施的执行，评审纠正措施的实施效果，相关部门通过检查、考核，收集管理和服务中的信息，及时发现和纠正潜在的不合格。 | 管理部 品质部 技术部 设备部 仓储部 采购部 销售部 生产部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等。 | 计量 法制 要求 | 抽查相关部门的质量记录，基本能使用法定计量单位。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定， 该企业测量设备中，用于压力管道、压力容器上的52只压力表属于强制检定的测量设备，送海门市计量检定测试所计量检定测试所进行检定，均在有效期内使用，符合要求，企业的产品非定量包装产品。 | 管理部 技术部 设备部 仓储部 生产部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 查：企业主要耗能为电、天燃气、水；2019年耗电976万 kWh，天燃气55万m3,水94968t, 折合1876 吨标煤,不是重点耗能企业。 | 设备部 | 否 |
| 17 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率、准确度等级是否符合要求。 | 能源计量器具配备要求 | 企业《计量器具登记台账》，包括能源测量设备51台件，配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。 进出用能单位的电能表计划配备2只，实际配备2只，准确度等级0.5s，由供电部门管理，进出用能单位的水表计划配备2只，实际配备2只，准确度等级2级。抽查其中两只主要次级用能单位的三相四线有功电能表，型号DTS345,玻璃车间的，准确度等级1级，符合要求。 | 设备部 | 否 |
| 20 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 能源计量数据 | 企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。 查：《2020年用电抄表记录》，每月抄表，统计考核，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。 | 设备部 | 否 |
| 21 | 安全、环保管理 |  | 安全管理：企业注重安全生产，抽查特种设备压力容器（吸附塔），固定式压力容器制胜 前检验报告，报告编号NT-RD(T)-2018-10335,投用前检验报告，检验日期2018年08月29日，有效期至2021年08月。压力容器（储气罐）定期检验结论报告，报告编号NT-RD(Q)-2020-110006，检验日期2020年05月20日，下次定期检验日期2026年05月。 检查企业的职业病危害因素检测报告（安泰检字（2019）第0624号，检测日期2019年10月22日，各项指标符合要求； 环保管理：查看企业委托有检验检测机构资质认定证书的江苏中气环境科技有限公司，2020-06-17对公司废水、废气、噪声的监测，《监测报告》（编号：2020环检（中气）字 第0987号，三废排放各项指标达到相关标准要求。 检查了2019年7月27日的防雷装置常规检测报告，PALJ雷检【2019】第0085 号，检测结果，本次所有检测项目符合国家现行防雷检测技术规范要求。 | 管理部 | 否 |