测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 江苏希诺实业有限公司

编    号：       0100-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 江苏希诺实业有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 海门市树勋工业园区希诺路1号（新北村）

企业活动范围和场所：海门市树勋工业园区希诺路1号（新北村）

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 5  (人.日)，现场人日 4  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-06-26 8:00:00至2020-06-26 17:00:00，

现场审核： 2020年06月27日 上午至2020年06月28日 下午。

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 高级审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0026 |
| 李政阳 | 男 | 组员 | 13851656266 | 审核员 | 中认协评[2019]30号ISC[S]0060 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 罗 峥 | 徐建华 | 刘杰 | 陈广木 | 朱小东 | 陈吉梅 | 叶大伟 | 霍丽军 | 顾春花 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 品质部经理兼管代 | 总经办副总 | 管理部安全员 | 设备部主管 | 技术部经理 | 销售部经理 | 采购部经理 | 模具部经理 | 仓储部 主管 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：保温容器（压力容器除外）、金属制品、玻璃制品、塑料制品的生产、加工、销售。涉及的部门：品质部、总经办、销售部、采购部、管理部、设备部、技术部、仓储部、模具部、生产部（生产车间）。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到保温容器（压力容器除外）、金属制品、玻璃制品、塑料制品等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为13900万元整，营业期限2007年05月24日至2057年05月23日，2019年01月29日取得三证合一的营业执照，统一社会信用代码91320684661799024J，法人资格满足要求；企业通过了中国质量认证中心的ISO9001：2015质量管理体系认证（2021年01月01日到期）、ISO14001:2015环境管理体系认证（2022年01月01日到期）、OHSAS 18001:2007职业健康安全体系认证（2022年01月01日到期）；企业的产品食品用塑料包装容器工具等制品---容器：1.塑料饮水杯[杯，材质：聚碳酸酯（PC）；盖，材质：聚丙烯（PP）]，工序：注塑。2.食品接触用特定塑料瓶盖{接触食品层材质：聚碳酸酯（4，4-亚异丙基二苯酚（双酚A）与碳酰二氯的聚合物）、聚丙烯（PP）}取得了全国工业产品生产许可证，证书编号 （苏）XK16-204-01845,有效期至2023年5月10日。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求,经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年12月02日发布、12月09日实施了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件，文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为品质部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下10个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了最高管理者及管理者代表18项领导职能，计量职能部门的14项实施职能，并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品执行标准GB/T 29606-2013《不锈钢真空杯》，QB/T2933-2008《双层口杯》、QB/T 5035-2017  《双层玻璃口杯》、 GB 4806.5-2016《食品安全国家标准玻璃制品》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.6-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料树脂》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，企业共识别38个测量过程，其中6个高控测量过程：原材料玻璃杯身管直径、厚度检测过程、生产过程中的玻璃杯身螺纹直径检测、杯盖硅胶圈硬度检测过程、杯盖卡槽高度检测过程、保温效能测试过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业建立的《测量设备台账》、《测量设备计量确认明细表》和《测量设备计量验证记录表》，对重要测量过程中的测量设备进行了计量验证、确认，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人，最近的校准日期全部在有效期内，验证结果均为合格。

12.3.3、企业对产品的关键和重要的测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了重要测量过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年03月（3-4）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了二个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

12.4.2、企业于2020年04月02日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理陈金国主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代罗峥及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，管理评审输出了两条事项，制定了《2020年管理评审输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策、效果确认，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于2020年06月27日-28日两天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业十个职能管理部门及生产车间，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节：原材料玻璃管直径检测、厚度检测、生产过程中的玻璃杯身螺纹直径检测、杯盖卡槽高度检测、杯盖硅胶圈硬度检测、保温效能测试等测量过程，并对企业的能源管理进行了检查，该企业主要耗能为电、天燃气、水；2019年耗能为1876 吨标煤,非重点耗能企业。企业的各级能源测量设备配备和准确度等级满足要求，能源管理满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，品质部职能作用发挥较好，企业测量体系有效人员541人,体系覆盖人数68人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和产品要求共识别了38个测量过程，其中6个高控测量过程；企业对的原材料入库检验、生产过程质量控制过程、成品检验中的测量设备配备基本齐全，企业共有224台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备基本均检定、校准，在有效期内，测量设备环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；采购部负责建立测量设备合格供方的名录，品质部负责对提供服务的检定、校准机构的外部服务方建有名录，采购部和品质部负责各外部供方的业绩评定工作。企业建立了两项内校项目，通用卡尺和电子秤的校准最高标准器，其余在用的测量设备全部委外检定、校准，量值溯源基本符合要求，测量设备标识齐全，符合要求。企业对识别出的重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

查JSXN/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，手册规定每半年度统计一次，查2020年6月份《测量目标完成情况表》已由品质部统计考核，均达标。

13.2本次审核共出具一般不符合项二项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查企业的《测量过程及控制一览表》中，未识别出五金车间杯身螺纹直径的检测过程，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准7.2.2条款。

13.2.2、查品质部通用卡尺的校准室的环境要求为（20±2）℃，现场已配备了空调及温湿度计，但温湿度计未校准，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1条款。

13.3现场重点抽查了玻璃杯身螺纹直径检测过程的测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业建立了两项内校项目，通用卡尺和电子秤的校准最高标准器，其余在用的测量设备溯源至有资质的校准机构校准，经查9份测量设备检定、校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1现场重点抽查玻璃杯身螺纹直径检测过程。详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2现场重点抽查了玻璃杯身螺纹直径检测过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了玻璃杯身螺纹直径检测过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《玻璃杯身螺纹直径检测过程程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年06月26日的文件审核和2020年06月27日-28日的现场审核情况，审核组认为：江苏希诺实业有限公司领导重视测量管理体系工作，品质部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备基本进行了校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为江苏希诺实业有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：

- 审核组成员(签字)：                                   日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：