编号：0052-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 审核员 | 陈秉桦 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/不确定度 | 测量标准装置准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 检测中心 | 电子天平 | 50112049 | MS204TS | Ⅰ级 | 天平检定装置±0.004mg～±15g | 南京市计量监督检测院 | 2020.05.27. | √ |
| 检测中心 | 砝码 | 50075235 | 50g | F1级 | 公斤砝码组、克砝码组、毫克砝码组标准装置 E2等级 | 南京市计量监督检测院 | 2019.11.25 | √ |
| 检测中心 | 压力表 | 50076396 | （0-2.5）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置0.4级 | 南京市计量监督检测院 | 2020.05.27. | √ |
| 检测中心 | 气相色谱仪 | 50075039 | 7890B | ≤0.5ng/s | 气相色谱仪检定装置液体标准物质：Urel=3%(k=2)气体标准物质： Urel=（1-2）%(k=2)温度：*U*=0.022℃（k=2） | 江苏省计量科学研究院 | 2019.10.12 | √ |
| 检测中心 | 电子温湿度计 | 50096700 | 179A-THL | *U*=1.4%，k=2 | 冷镜式露点仪温度：±0.1℃露点温度：±0.2℃ | 南京市计量监督检测院 | 2019.07.08 | √ |
| 公用工程车间 | 温度变送器 | 50075634 | TM401-8PW9/125 | *U*=0.2℃（k=2） | 特稳携式校验仪0.01级手持式高精密温度计MPE:±0.1%,rdg±0.05℃ | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2020.04.12. | √ |
| 大容量注射剂1号车间 | 自动称重仪 | 50075229 | XS1/200g | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置M1级 | 南京市计量监督检测院 | 2019.07.23 | √ |
| 检测中心 | 液相色谱仪 | 50074678 | 1200 | ≤5×10-8（g/mL） | 液相色谱仪检定装置萘-甲醇：*U*rel=4% (k=2)胆固醇-甲醇： *U*rel=（2.0-5.0）%(k=2) | 南京市计量监督检测院 | 2019.05.28. | √ |
| 审核综合意見：企业未建立计量标准，测量设备均能溯源到资质经过认可的计量检定机构：江苏省计量科学研究院（（国）法计（2017）01022）、南京市计量监督检测院（（苏）法计（2018）1001号）、广州广电计量检测股份有限公司（CNAS L0446），经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合标准要求. |
| 审核日期： 2020年6月15日审核员签字： 部门代表签字：王伟 |

测量设备溯源抽查表