受理编号：0114-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 杭州浩水科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王晓巍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 接地电阻测试仪 | WB2678A | 173664 | 5级 | 接地导通电阻测量仪检定装置 Urel=0.002% | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.5.8 | √ |
| 质检部 | 耐电压测试仪 | WB2672A | 173820 | 5级 | 数字万用表 Urel=0.002%；数字高压表 ACV： Urel=0.33%，DCV： Urel=0.16% | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.5.8 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 0-200mm | HS31221094118050943 | ±0.02 mm | 量块 4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.5.8 | √ |
| 质检部 | 数字万用表 | VC9806+ | 091183901 | ±0.8% | 多功能校准源 DCV： Urel=0.0004%， ACV： Urel=0.007%， DCI： Urel=0.0010%， ACI： Urel=0.04%， OHM：0.024% | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.5.8 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻测试仪 | WB2681A | 173728 | 5级 | 兆欧表检定装置 0.2级 | 温州市计量技术研究院 | 2020.5.8 | √ |
| 质检部 | 电磁流量计 | GLOF-1002A1-16-10 | 1709092 | 1.0级 | 超声流量计 0.2级 | 温州市计量技术研究院 | 2020.5.8 | √ |
| 审核综合意见： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准；分别送到深圳华科计量检测股份有限公司、温州市计量技术研究院。查 6份测量设备校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年6月16日至6月17日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |