编     号：0114-2020

现场审核记录二

客户名称：杭州浩水科技有限公司

审核员：      王晓巍                        审核日期：2020年6月16日 - 6月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？ 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量 职能 | 企业规定了质检部为计量职能部门，明确规定了最高管理者6项及管理者代表27项决策职能，计量职能部门的5项决策职能、25项主管执行职能。询问质检部、生产部、采购部、销售部等相关人员，基本清楚自己的工作职责。 |  | 技术部 质检部 生产部 采购部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？ 是否提供满足顾客要求的证据？ |  | 5.2 以顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为计量要求，满足顾客计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了11个测量过程，其中8个重要测量过程。 |  | 技术部 质检部 生产部 采购部 销售部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 |  | 5.3 质量 目标 |  | 企业编制的Q/HS 07.00 -2020《测量管理体系手册》中制定了测量管理体系管理方针及五项质量目标，目标可测量，企业规模较小未分解，每月由办公室负责对质量目标定期检查和统计，考核均达标。 | 技术部 质检部 生产部 采购部 销售部 | 否 |
| 4 | 程序文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件的信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1 程序 |  | 企业编制的 20个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查：产品执行标准GB 7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》，现行有效。 查：产品执行标准GB 7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》，现行有效。 查：产品执行标准GB/T 26003-2010 《无负压官网增压稳流给水设备》，现行有效。 查：企业标准Q/HZHS 001-2016《无负压变频供水设备》，现行有效。 | 技术部 质检部 生产部 采购部 销售部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件修改和确认？ |  | 6.2.2 软件 |  | 企业编制的Q/HS07.18-2020《软件控制程序》规定了质检部负责对测量软件管理的归口管理部门，目前无测量软件。 | 技术部 质检部 生产部 采购部 销售部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了测量记录管理程序？核对1-3个记录，信息量？有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3 记录 |  | 企业编制了Q/HS07.02-2020《记录控制管理程序》，质检部为测量管理体系记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管，记录分为测量管理体系运行记录、测量设备与测量能力的记录、测量活动记录、计量确认记录、测量过程记录等。成品检验测量数据由品质部负责；规定了相关记录的保存期限等。 查：入库检验 名称：不锈钢管道，检验项目为外观质量检查、核对型号、测量尺寸等，检验日期2020.5.14,检验员吴明江，检验结论均为合格。 查：生产过程记录 产品名称：无负压变频供水设备，型号规格HSWG90-3CRS-6，出厂编号012098205034，检查工序分别为：水泵机组安装、稳压罐安装、管道安装、仪表安装、阀门安装、外观等，检验方法有校对、目测、测量，检验人：黄伟平，检验日期2020年6月7日，检验结论均为合格。 产品名称：水泵控制柜，型号HS200 250A，出厂编号20200301-06，检查工序为元件布展安装、母线、布线、标牌标示接地部位、外观等，检验人：吴明江，检验日期2020年3月12日，检验结论均为合格。 查：成品出厂检验记录 产品名称：无负压变频供水设备HSWG，型号规格HSWG200-3CR20-5，出厂编号：20190502，检定依据GB/T 26003-2010,检验项目为：一般检查、性能测试、稳流补偿器检查、真空抑制器检查、控制柜检查、水泵机组检查、管路阀门及仪表检查等，检验员李继东，检验日期2019年5月21日，检验结论为合格。 查：安全型式试验报告 申请编号：A2017CCC0301-2691385，委托样品名称：水泵控制柜，型号规格：HS200，样品数量：1台+样件，试验依据 GB 7251.1-2013，完成日期2017年10月12日，主检：徐亮；审核：孙荣林，试验结论：合格。 查：第三方检测报告 报告编号20191701，产品名称为：无负压变频供水设备，规格型号为HSWG34/44.8-3，数量1套，出厂编号：201902004809，生产日期为2019年2月。送样到浙江省机电产品质量检测所，样品编号4R190105-#01，依据为GB/T 26003-2010，主检：蒋伟，批准：何朝辉。检验日期为2019年5月26日，所检项目符合检验依据要求。 | 技术部 质检部 生产部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  | 企业编制了Q/HS07.09-2020 《标识控制程序》，编制了Q/HS07.06-2020《测量设备管理控制程序》，编制了Q/HS07.13-2020《测量环境控制程序》， 程序中规定质检部负责测量设备标识的归口管理；规定了标识的种类、形式、使用和损坏后的处理。 规定了质检部是测量设备和流转的归口管理部门； 企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定和校准等过程，建立了测量设备台账，包含本厂编号、器具名称、规格型号、制造厂、出厂编号、测量范围等；共有11台套。均处于有效的校准状态。 查：本厂编号HSJC-01，名称：接地电阻测试仪，规格型号WB2678A，校准日期2019年5月8日，证书编号：HKJ206442001，校准单位：深圳华科计量检测技术有限公司。 查：本厂编号HSJC-02，名称：耐电压测试仪，规格型号WB2672A，校准日期2019年5月8日，证书编号：HKJ206442002，校准单位：深圳华科计量检测技术有限公司。 查：本厂编号HSJC-09，名称：电接点压力表，规格型号Y-100，校准日期2019年5月8日，证书编号：HKJ206442005，校准单位：深圳华科计量检测技术有限公司。 企业使用的测量设备对环境无特殊要求。 | 技术部 质检部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的Q/HS07.12-2020《外部供方控制程序》规定了采购部负责测量设备外部供方的选择、评价等质量控制。编制了《测量设备外部供方一览表》，《委托服务机构一览表》，《供方调查评价表》，《外服务方评价表》等。抽查其中对提供计量校准报告的深圳华科计量检测技术有限公司进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，符合要求。 |  | 采购部 销售部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 |  | 企业编制的Q/HS07.12-2020《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》，规定了质检部负责测量设备计量确认的实施。企业对测量设备基本都进行了检定校准、验证和标识，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。 |  | 质检部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 |  | 企业编制的Q/HS07.08-2020《测量设备确认间隔控制程序》中规定了质检部对测量设备的计量确认间隔，以及需要进行计量确认间隔调整的测量设备的管理。 |  | 质检部 生产部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 |  | 编制了Q/HS07.06-2020《测量设备管理控制程序》，规定了测量设备的配置策划，采购和供方评审，测量设备使用和维护等。目前企业没有需要封印的测量设备。 |  | 质检部 生产部 | 否 |
| 12 | 测量过程是否在满足计量要求的受控条件下实现? 是否是使用经计量确认合格的测量设备? 测量过程是否形成完整准确和真实的测量记录? 部门对测量记录是如何管理的？ | 7.2.3测量过程的实现 7.2.4测量过程的记录 |  | 企业编制了Q/HS07.11-2020 《测量过程设计和实现控制程序》中规定了生产部门选择、设计和确定需要实施联系控制的关键测量过程；质检部确定测量过程中测量设备的管理和关键测量过程的方法、实施，以及数据统计的分析。对测量过程的策划、设计、实现，监视、失控原因分析、纠正和预防措施做了规定。使用经计量确认合格的测量设备、有效的测量程序、使用具备能力的人员等。 按照程序的规定管理记录，测量记录完整准确。 抽查一个高控重要过程---耐压值零位校准过程。规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 |  | 质检部 生产部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3 测量不确定度 |  | 企业编制的Q/HS07.14-2020 《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。抽查了耐压值零位校准过程的测量不确定度评定报告，见附件。 |  | 质检部 生产部 | 否 |
| 14 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2 顾客满意 |  | 企业编制的Q/HS07.04-2020《顾客满意度控制程序》，规定办公室负责内部顾客满意度汇总和分析，外部顾客满意度由销售部负责汇总和分析。满意度均符合公司指标要求。 |  | 办公室 销售部 | 否 |
| 15 | 是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？ | 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了Q/HS07.15-2020《内部审核和监视控制程序》，规定了管理者代表组织内部审核；质检部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。抽查耐压值零位校准过程的监视记录，详见附件：耐压值零位校准过程的监视记录及控制图。 |  | 质检部 生产部 | 否 |
| 16 | 是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了Q/HS07.10-2020《不合格品控制程序》，分别规定了进货过程中不合格品入不良区；生产过程中、出厂检验过程中的不合格采取标识隔离；交付后发现不合格的处理方法。目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、以及不合格测量过程。 |  | 质检部 生产部 | 否 |
| 17 | 如何改进？发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 |  | 企业编制的Q/HS07.16-2020《纠正措施和预防措施控制程序》，规定了办公室是测量管理体系纠正措施和预防措施的归口管理部门。根据审核、管理评审和顾客反馈等，进行持续改进；对不合格的识别和评审，不合格原因的调查与分析，纠正措施做了详细说明；并针对潜在不合格原因的识别提出预防措施加以防范。 |  | 质检部 生产部 | 否 |
| 18 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 |  | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位，企业无强检计量器具，无定量包装产品。 |  | 技术部 质检部 生产部 采购部 销售部 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 |  | 企业主要耗能为水和电，企业的电表和水表由钱江开发区物业统一管理，每个月提供给企业水和电的消耗数值。电、水年耗1.02吨标煤，不是重点耗能企业。 |  | 办公室 | 否 |
| 20 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 |  | 查本企业与乙方杭州威浩实业有限公司的借据，规定了叉车的使用时间，以及使用过程中损坏而产生费用由本企业承担等事项。 厂界环境噪声小，对周边无影响。 |  | 办公室 | 否 |