编号：0116-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 四川久享实业有限公司 | 审核员 | 胡琳 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 行政部 | 游标卡尺 | JH-004 | （0-150）mm | ±0.02mm | 4等量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.6.12 | √ |
| 行政部 | 塞尺 | JH-001 | (0.02-1.0)mm | U=0.3μm(k=2) | ±0.25μm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.6.12 | √ |
| 行政部 | 钢直尺 | JH-003 | （0-1000）mm | ±0.03mm | 3等金属线纹尺 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.6.12 | √ |
| 行政部 | 卷尺 | JH-002 | 5m | ±1mm | Ⅰ级标准钢卷尺 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.6.12 | √ |
| 行政部 | 外径千分尺 | JH-002 | （0-25）mm/0.01mm | ±0.004mm | 量块4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.6.12 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司未建立计量标准，测量设备全部送至深圳华科计量检测技术有限公司检定、校准，抽查5台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期：2020 年 6 月 16 日~ 6 月 17 日审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**