编    号：0010-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 丙烯含量分析过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 98.6% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T3392-2003《工业用丙烯中烃类杂质的测定 气相色谱法》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 丙烯含量测量要求98.6% 该参数系单侧检验指标，指标精确到0.1%， 计量要求：应达到0.01% 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 气相色谱仪 |  | 7890B | srel≤3% |  | LECC200102011004 |  | 2020.1.2 |
|  | 标准物质 |  |  | srel=1% |  |  |  | 在1年有效期以内 |
| 计量验证记录 丙烯含量测量要求98.6% 该参数系单侧检验指标，指标精确到0.1%， 计量要求：应达到0.01%。 气相色谱仪对丙烯含量检测结果精确到0.01%，满足计量要求，计量验证通过。 验证结论： √□符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求来源于企业标准； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经检定/校准合格； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年06月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |