铁水成份S含量的测定过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1测量方法：GB/T20123-2006钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）。

1.2环境条件：温度：23℃；相对湿度：45%。

1.3检测设备：高频红外碳硫分析仪，其性能要求满足JJG 395-2016《定碳定硫分析仪检定规程》的要求。

1.4被测对象：铁水成份S含量的测定。

1.5测量过程：将试样放在高频红外碳硫分析仪平台上，按要求对样品中的S含量进行分析。

1.6评定结果的使用

符合上述条件下的测量结果，一般可直接使用本不确定度的评定结果。

2、数学模型

y＝x+△y

y ——测量结果

x ——高频红外碳硫分析仪的读数值

△y —高频红外碳硫分析仪不确定度的影响

3各输入量的标准不确定度评定

x的各影响量的大小很难用物理／数学方法分析，相互间关系也很复杂，只能用A类评定，让各影响值同时起作用，通过试验来评定它的综合影响；Δy的不确定度分量用B类评定。

3.1测量重复性引起的相对标准不确定度u(x)的评定

做A类评定试验：在本实验室内，在高频红外碳硫分析仪的正常工作状态下，同一组人，用同一台设备，在相临近的时间内，对样品中的S含量独立、连续测量10次，得到10个试验数据汇于表1：

表1

| 1 | 0.036 | 均值：X=i=110Xi10=0.035 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0.034 |  |
| 3 | 0.035 |  |
| 4 | 0.035 |  |
| 5 | 0.035 | 实验标准偏差： sX=i=1nXi−X2n−1≈0.0007 |
| 6 | 0.036 |  |
| 7 | 0.035 |  |
| 8 | 0.035 |  |
| 9 | 0.034 |  |
| 10 | 0.036 |  |

其标准测量不确定度ux=s=0.0007

3.2高频红外碳硫分析仪本身引入的影响分量u（y）

由高频红外碳硫分析仪出具的校准证书查得，该设备的最大允许误差MPEV:4%，取其为均匀分布，k=3，则由红外碳硫分析仪本身的误差引入的不确定度分量为：

uy=4%×0.0353≈0.0008

4合成标准不确定度的评定

4.1灵敏系数

数学模型            y＝x+△y

x的灵敏系数：

Δy的灵敏系数：

4.2标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值（%） | ci=∂f∂xi | ｜ci｜×u (xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ux | 测量重复性 | 0.0007 | 1 | 0.0007 |
| uy | 测量设备本身引入的影响量 | 0.0008 | 1 | 0.0008 |

4.3合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

ｕｃ＝ux2+uy2≈0.001

5扩展不确定度的计算

取ｋ＝2,  得 U＝ｋｕｃ＝2×0.001≈0.002