附录B：

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 202001 | 测量过程名称 | 原材料入库称重过程 | 测量过程规范编号 |  | HNFA-CL-GF-202001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量计控部 | 测量项目 | 重量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：SCS-150电子汽车衡，测量范围（0.4～150）t，MPEV:75kg 测量方法：JJG539-2016《数字称检定规程》 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看SCS-150型电子汽车衡检定证书，证书编号NO.DH2020031211，校准日期：2020年3月13日，符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2020年3月17日， 用SCS-150型电子汽车衡对实物进行3次称量，平均值为1=36.102t （2）2020年3月27日， 用SCS-150型电子汽车衡对实物进行3次称量，平均值为2=36.105t 测量结果的扩展不确定度为 U=0.0874t,（k=2） En= 当E n≤1时，测量过程有效。此E n=0.02<1，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2020.3.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |  |