附录B：

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 201905 | 测量过程名称 | 铁水成份S含量的测定过程 | 测量过程规范编号 |  | HNFA-CL-GF-202002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量计控部 | 测量项目 | S含量的测定 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：HCS-140高频红外碳硫分析仪 测量方法：GB/T2123-2006《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）》 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看HCS-140高频红外碳硫分析仪（编号1904015），校准证书编号：ZS19171891S，校准日期为2019年9月20日，校准机构：广东中准检测有限公司，符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： (1)2019年 09月21日用编号1904015的高频红外碳硫分析仪对实物进行3次测定，平均值为=0.0263 (2)2019年11月17日用编号1904015的高频红外碳硫分析仪对实物进行3次测定，平均值为=0.0269 测量结果的扩展不确定度U=0.002，k=2，则En= 当E n≤1时测量过程有效。此En=0.02<1，该测量过程有效 确认人员： 日期：2019.11.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |  |