编    号：0074-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：大庆泰泽机械加工有限公司

审核员：高喜静                                      审核日期： 2020年06月20日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：质检部、生产部、采购部、销售部、综合办公室。 查《测量管理体系管理手册》，测量职能机构归口部门质检部，负责人王文江，检验员刘万福，经询问相关工作要求，均能清楚本岗位职责。 | 管理者代表生产部 质检部 采购部 销售部 综合办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备76台套，经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度100。 企业产品质量较好，在产品质量、产品交付等方面一直未有顾客投诉。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，质检部已对公司总的5项质量目标进行了统计，2020年1月－2020年5月份质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未对指标进行进一步分解。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员22人，编制了计量人员情况一览表。企业通过《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 质检部制定了各类人员能力要求，综合办公室制定了2020年度计量人员培训计划共3项，对计量人员的培训按计划实施，有相关的培训的记录和培训结果评价记录。 建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训，提升全员计量意识。符合要求。 | 质检部 综合办公室 | 否 |
| 5 | 企业是否形成详细的程序文件？是否建立软件管理程序文件？记录标识、贮存、保护、保存期？ | 6.2信息资源 | 企业建立了《测量管理体系程序文件》共20个控制程序；建立了编码为《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。记录清晰正确，保存期限5年，符合规程要求，受控。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查执行标准：《封隔器性能验收要求Q/SY DQ4011-2013》，标准有效；查《注水用配水器 SY/T 5275-2014》标准有效。查产品标准《封隔器和桥塞，API SPEC 11D1》，未能提供出其《勘误1》标准，企业未能对现行标准是否有效全面识别。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定要求。 | 质检部 | 次要不符合01 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 编制TZ-CL/CX-07-2018 《记录控制程序》；查编码QR5.7.7\02封隔器上接头过各检验记录,规格型号Y341-FX/ZS-114*55-90/15-0,检验数量100件,对下料、车序、调质、梳内螺纹、划钻、电镀工序等做了检验，均符合检验指导书规定的技术要求，检验员刘万福，日期2020年6月2日。查编码为QR5.7.7\04封隔器最终检验和试验记录，规格型号Y341-FX/ZS-114*55-90/15，抽样5套，对内通径、外径、油管内外螺纹，坐封性能，强度检验，密封性能，解封性能和标识等项检验合格，检验员刘万福，检验日期2020年6月4日。记录清晰正确，保存期限5年，符合规程要求，受控。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备一览表》共计76台套，已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，查编号为2535（0-60MPa）抗震压力表，不确定度/准确度等级/最大允许误差：0.25%，检定机构沈阳计量测试院，检定日期2020年4月20日。查编号 3961外径千分尺，规格（75-100mm）检定日期：2020年8月9日，有效期至2021年8月8日。企业所有在用的测量设备对检环境条无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 采购部、销售部建立了2020年合格外部供方名录，共计11个企业。对供方资质进行了2019年度评价，资质主要包括供方评定记录、营业执照、9000证书等。提供检定服务的外部供方符合要求。抽查两份外部供方资质，对供方评价客观，符合规定。测量设备经过检定，满足测量要求。 | 采购部 销售部 | 否 |
| 11 | 抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 7.1.4计量确认过程记录 | 企业识别了28个生产过程的测量要求，其中重要关键的测量过程6个。对重要测量过程封隔器中心管硬度测量过程控制规范过程导出了计量要求，对重要测量过程配备的测量设备进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。企业编制了TZ/CL-19-2018《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量设备，按文件要求进行控制，经确认的不合格，标识隔离，并记录，不合格评审后处置。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 12 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 | 企业无新增关键测量过程。 抽查了1个关键测量过程，对封隔器中心管硬度测量过程控制规范过程要求的导出及验证。编制了控制规范，抽查了TZ/CL-01《封隔器中心管硬度测量过程控制规范过程控制规范》，对封隔器中心管硬度测量过程控制规范过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监测，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 生产技术部 | 否 |
| 13 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》。对顾客满意度进行调查，抽查了5份《顾客满意度调查表》顾客满意率达100，达到企业制定的质量目标。 | 采购部 销售部 | 否 |
| 14 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。该企业对计量确认过程和测量过程能够按照计划要求每年进行，对过程中所涉及的76台测量设备均能够按照周期进行检定，并对涉及关键测量过程的测量设备进行有效性确认，满足其使用要求。 | 质检部 生产技术部 | 否 |
| 15 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制《不合格管理控制程序》，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，对不合格整改评审后处置。现场验证了2020年3月13日企业内审中发现的1项不符合项，于2020年3月20日整改完成。 | 质检部 | 否 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 查编号为TZ-CL201910001、201910002的纠正预防措施实施表，对不合格情况无损检测外包照度计未标识精度问题、进货检验规范打印错误问题等进行原因分析，并制订纠正措施，部门发现的纠正和预防措施控制按照《持续改进控制程序》执行，措施有效。 | 质检部 | 否 |
| 17 | - 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业制定了《计量器具管理目录》。对计量器具进行分类管理。查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合要求。抽查三份产品图纸（井下工具配水器、卡瓦封隔器、公锥），产品质量记录均能使用法定计量单位。企业暂无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 质检部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2020年1月-2020年5月用电8.2t标准煤。不是耗能企业。 | 综合办公室 | 否 |
| 19 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台（水表、电表），已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 综合办公室 | 否 |
| 20 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理，由当地供水、供电部门定期抄表进行能源统计。 | 综合办公室 | 否 |
| 21 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表1块和2.5级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 。 | 综合办公室 | 否 |
| 22 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析 | 综合办公室 | 否 |