编    号：0074-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：大庆泰泽机械加工有限公司

审核员：张龙光                                      审核日期： 2020年06月20日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表为曲万红，通过制订测量管理体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、过程检验和出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来实现。符合要求。 | 管理者代表 质检部 综合办 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量 职能 | 查该企业组织机构： 质检部、采购部、销售部、研发部、综合办、生产技术部。 查《测量管理手册》计量职能机构是质检部，询问：质检部、采购部、销售部、综合办、研发部、生产技术部、检验员清楚自己的工作职责。 | 质检部 采购部 销售部 综合办 生产技术部 | 否 |
| 3 | 了解企业建立测量管理体系以来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 | 企业建立测量管理体系两年来运行情况正常，质检部共识别28个测量过程，无新增测量过程，“封隔器中心管硬度测量过程控制规范”过程为高度测量过程。企业分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客计量要求。 企业已经组织人员识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制及相应的记录，能够提供满足顾客要求的证据，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度目标95，实际完成100； 企业产品质量很好，在产品质量、物料交接、能源、安全管理等方面一直未有顾客投诉。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查：顾客满意度调查表5份，顾客满意度为100。企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 企业营业执照未发生变化，认证产品范围无变化。故对测量管理体系认证不产生影响。公司在测量管理体系运行方面，管理者代表无变更、组织结构没有变化。 | 管理者代表 综合办 质检部 采购部 销售部 | 否 |
| 4 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及5项质量目标。公司领导层重视测量管理体系各项工作，质检部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年（1-5）月份质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。 | 质检部 采购部 销售部 综合办 生产技术部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司于2020年4月30日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理王文龙主持，管理者代表曲万红汇报，管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中加强计量器具的管理，加强日常检验检测记录，做好人员培训工作的问题，落实了整改部门。 | 管理者代表 综合办 质检部 采购部 销售部 综合办 生产技术部 | 否 |
| 6 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查：执行标准：GB/T 699-2015优质碳素结构钢，均受控。 编号：QR-5.7.7-02的Y341封隔器活塞过程检查记录等受控且标识，均为现行有效版本，计量单位书写正确。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？ | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 企业通过《测量管理体系手册》和《测量管理体系计量职能管理程序》以测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。现场提问管理者代表、质检部、综合办等管理人员基本了解自己的职责。 查：企业制定了2020年人员培训计划3项，有培训记录和培训评价。 | 管理者代表 综合办 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。目前没有使用测量软件。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 查进货验证报告：QR-5.7.7-01，材料名称：45#钢管，尺寸、重量、机械性能、化学成分等参数合格符合要求，过程检验记录编号QR-5.7.7-02-12中，承压隔环检验，外径、粗糙度、同轴度等，验证结论：合格，检验员：刘万福；符合要求。报告清晰正确，保存期限3年，符合规程要求,受控。 抽查密封套过程检验记录，编号QR5.7.7-02-16，对发蓝后的表面进行了检验，符合规定要求。保存期限3年，符合规程要求,受控。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，抽查检验员使用的编号为7694，（0-300）mm的游标卡尺，检定日期：2019年8月9日，计量确认周期为一年，贴有设备计量确认状态的标识；查编号为2535的（0-60）Mpa的压力表，检定日期2020年4月20日，检定周期6个月，并粘贴计量确认合格证标识,内容符合要求企业所有在用的测量设备对检测环境条件无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4 外部供方 | 外部供方管理程序采购部门建立了合格外部供方名录。抽哈尔滨量具刃具有限责任公司并对供方资质进行了评价。抽检定/校准供方沈阳计量测试院，提供的检定外部供方符合程序文件要求。 | 采购部 销售部 | 否 |
| 12 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1 计量确认 | 查：企业识别了封隔器中心管硬度测量过程控制规范等过程的测量要求，对关键测量过程导出了计量要求，并对关键、重要测量过程配备的测量设备并进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了28个测量过程，企业将封隔器中心管硬度测量过程控制规范测量过程定为重要测量过程。编制了控制规范，抽查了TZ/CL-01《封隔器中心管硬度测量过程控制规范过程控制规范》，对封隔器中心管硬度测量过程控制规范过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。现场重点抽查了封隔器中心管硬度测量过程控制规范过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。符合要求。 | 管理者代表 质检部 | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业建立了内部顾客满意度95；外部顾客满意度为100。测量结果达到目标。 | 采购部 销售部 | 否 |
| 17 | 企业进行了测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 2020年3月13日，组织了公司测量管理体系内部审核，内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 | 管理者代表 综合办 质检部 | 否 |
| 18 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。企业对2019年外部监督审核中发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改，在规定时间内完成。跟踪验证满足要求，不符合项已关闭。本次审核检查其不合格控制实施可控有效。 | 质检部 | 否 |
| 19 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司对2020年内部审核中的1个不符合项，外部审核中的1个不符合项,都能及时制定整改计划，采取了纠正措施。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行现场查验，确认公司2019年外部监督审核中确定的1个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。 | 质检部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查2份产品图纸、产品质量记录均能使用法定计量单位。企业76台件测量设备列入计量确认，无强检计量器具。企业生产的产品不属于定量包装产品。查文件、报表等资料中计量单位的使用，法定计量单位标注规范。 | 综合办 质检部 | 否 |
| 21 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；2）企业用于中国石油天然气集团有限公司、新疆油田、延长油田、大庆油田、辽河油田、西部钻探、长庆油田招投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 综合办 采购部 销售部 | 否 |