编号：0107-2019-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 四川川顶科技有限公司 | | | | | 审核员 | 胡琳 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准  机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技质部 | 游标卡尺 | H02962 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 3等 | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2019.7.11 | √ |
| 质量部 | 数字万用表 | M140072526 | VC890D | 2.0级 | 多功能校准仪0.5级 | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2019.7.11 | √ |
| 生产部 | 压力表 | HA69540139777 | (0-1.6)Mpa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2019.7.11 | √ |
| 技质部 | 电子台秤 | 353400 | TCS-150A | M2级 | F1等级砝码 | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2019.7.11 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 011545 | 5M | 5000±1.5mm | Ⅰ级标准钢卷尺 | 方溯认证检测研究院（深圳）有限公司 | 2019.7.11 | √ |
| 审核综合意見：    公司未建立计量标准，测量设备全部送至方溯认证检测研究院（深圳）有限公司检定、校准，抽查、5台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年06月22 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |