编号：0006-2017-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏优艺博实业有限公司 | | | | | 审核员 | 李政阳 | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量  设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | 2# | 0-150mm | ±0.02mm | 检定游标量具标准器组：5等 | 淮安市计量测试中心 | 2020.6.16 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | 01# | （0-500）mm | ±0.2mm | 标准钢直尺±0.02+0.02L）mm | 淮安市计量测试中心 | 2020.6.16 | √ |
| 质检部 | 外径  千分尺 | 08 | 0-25mm | ±0.004mm | 量块  5等 | 淮安市计量测试中心 | 2020.6.16 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | 5# | 5m | ±(0.3+0.2L)mm | 标准钢卷尺  ±0.12mm | 淮安市计量测试中心 | 2020.6.16 | √ |
| 质检部 | 电子台秤 | 11# | TCS-500 | Ⅲ级 | 砝码  M1等、F2等 | 淮安市计量测试中心 | 2020.6.16 | √ |
| 审核综合意見：  该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准，经查5份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| C:\Users\wsp\Desktop\微信图片_20180404111305_副本_副本.jpg审核日期：2020年6月22日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |