编号：0007-2017-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏万里科教设备有限公司 | 审核员 | 李政阳 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质检部 | 钢卷尺 | / | 5m | (0.3+0.2L)mm | 标准钢卷尺±0.12mm | 淮安市计量测试中心 | 2020.6.16 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | 01# | （0-1000）mm | ±0.2mm | 标准钢直尺±0.02+0.02L）mm | 淮安市计量测试中心 | 2020.6.16 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | CK-1009 | 0-25mm | ±0.01mm | 量块5等 | 淮安市计量测试中心 | 2020.6.16 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 2# | 0-150mm | ±0.02mm | 检定游标量具标准器组：5等 | 淮安市计量测试中心 | 2020.6.16 | √ |
| 质检部 | 电子台秤 | / | TCS-500 | Ⅲ级 | 砝码M1等、F2等 | 淮安市计量测试中心 | 2020.6.16 | √ |
| 审核综合意見：该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准，经查5份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |
| C:\Users\wsp\Desktop\微信图片_20180404111305_副本_副本.jpg审核日期：2020年06月23日审核员签字： 部门代表签字： |