编号：0124-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 表观密度称重测量过程 | | | | 企业部门 | | 质管部 | | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | （10-20）g | | 导出计量要求 | | 最大允许误差 | | 配备的电子天平最小分辨率0.001g，  测量范围（0～210）g。 |
| 公差T | | GB/T6343-2009规定:天平的分辨率0.001g | | 允许不确定度 | |
| 其他要求 | | 其他要求 | |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 测量不确定度 | | 测量误差 | | 其他特性 | 是 |
| 1.电子天平 | | | 0-210g | | U=0.002g  k=2 | | 分辨率0.001g  Ⅱ级 | |  |
| 2. | | |  |
| 3. | | |  |
| 测量过程控制规范编号 | | | ACM/SJ-ZG-031 | | | | | | | 是 |
| 测量方法编号 | | | GB/T6343-2009 | | | | | | | 是 |
| 环境条件 | | | 23℃±2℃，（50±10）%RH | | | | | | | 是 |
| 操作人员姓名 | | | 蒋文明 | | | | | | | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 有效性确认方法 | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 综合评价 | 审核记录：  1. 编制的测量过程控制规范满足要求；  2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；  3. 测量过程不确定度评定方法正确；  4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；  5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。  审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

审核日期：2020 年 06 月21日 审核员： 企业部门代表：