受理编号：0125-2020

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 下螺母硬度检测 | 被测参数要求(含公差) | （35-42）HRC |
| 被测参数要求识别依据文件 | 产品图 1410F001下螺母技术要求 |
| 计量要求导出方法（可另附）1. 测量参数范围：（35-42）HRC；
2. 测量参数允许误差：±3.5HRC；

3、测量设备的最大允许误差：±1HRC；4、测量范围：被测参数范围（35-42）HRC，而所用硬度计测量范围为（0-70）HRC。 |
| 计量校准过程 | 测量设备名称（编号） | 型号规格 | 设备特性(示值误差等) | 校准证书编号 | 校准日期 |
| 洛氏硬度计编号：R3628 | HR-150A | ±0.2HRC | LCLX-19093814W | 2019.9.29 |
| 计量验证记录测量设备的测量范围(0-70)HRC，满足计量要求的测量范围（35-42）HRC的要求。测量设备的示值误差小于导出的测量设备的最大允许误差。验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）技术工程师-马永增验证人员签字： 验证日期：2020 年6 月 20 日 |
| 认证审核记录：该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。5f4167a3f64cf02d39cee354b56e065审核员意见：总经理-梁小兵企业代表签字： 审核日期： 2020年6月20日 |