编号：0117-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 海南赛诺实业有限公司 | | | | | 审核员 | 李琪 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术中心 | 电子天平 | 1175 | YJC6002 | *U =0.03g，*  *k =2；* | F1等级砝码 | 安正计量检测有限公司 | 2020.4.14 | √ |
| 技术中心 | 数字测厚仪 | 60079 | GH-01 | *U* =0.1µm，  *k* =2； | 3等量块 | 2020.4.14 | √ |
| 生产中心 | 电子秤 | 52331 | ACS-3H | *U* =0.3g，  *k* =2； | F1等级砝码 | 2020.4.14 | √ |
| 生产中心 | 钢直尺 | SN-GCZ-03 | （0-600）mm | *U*=0.05mm，  *k* =2； | 三等标准金属线纹尺 | 2020.4.14 | √ |
| 品控部 | 光泽度仪 | 1045278 | A-4535 | *U* =1.5GU，  *k* =2 | 光泽度计  标准板 | 2020.4.14 | √ |
| 生产中心 | 可燃气体报警器 | A170800141762 | AEC2303a | *U*rel=2%FS  *k* =2 | 空气中甲烷气体标准物质  *U* rel=1%，*k* =2 | 2020.4.14 | √ |
| 品控部 | 水分测试仪 | B443190909 | MB35 | *U*=0.001g，  *k* =2 | F1等级砝码 | 2020.4.14 | √ |
| 品控部 | 压力表 | 912181516 | （0-0.6）MPa | *U*rel=0.32%*k* =2； | 数字压力校验仪 ±0.05%F.S | 2020.4.14 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至安正计量检测有限公司检定/校准，抽查8份测量设备，量值溯源满足要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年6月22 日  55b056e222cdfbffb12cc6acce12955  73a0454f7fd086b3f7e4fae9e180de7审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**

**编号：1175 YJC6002电子天平**

**编号 60079 数字测厚仪 GH-01**

**编号：52331电子秤 ACS-3H**

**编号SN-GCZ-03：钢直尺 （0-600）mm**