编号：0126-2020

现场审核记录

企业名称： 山东精益源石油装备检测技术服务有限公司

审核员：    刘复荣_____________

审核日期： 2020年6月21日 上午至2020年6月21日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了SDJYY/CLSC-2020《测量管理体系手册》，明确了相关部门的职能。 询问技术部宋帅贤等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 技术部 质量部 综合部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编写了SDJYY/CX06-2020《文件控制程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查技术部执行的标准SY/T6160- 2014《防喷器检查和维修》，现行有效，受控。 | 技术部 质量部 综合部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 公司编制了SDJYY/CX07-2020 《测量软件管理控制程序》，其中规定了对软件的控制要求。 查企业的“测量设备检测软件台账”，软件名称：思明特水压试验软件；并对软件进行了测试，记录在“计算机检测软件测试记录”中。 | 技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编写了SDJYY/CX08-2020《质量记录控制程序》,规定了记录的控制要求。 查“闸板防喷器检测原始记录”，记录编号：DYXJD4-015-03，检测日期：2020.5.4，产品编号：FY0120830,检测设备：水压试验机，检测依据的标准：SY/T6160-2014《防喷器检查和维修》. 查“指重表校准原始记录”，记录编号：ZZ 2020-139，校准日期：2020.6.18，标准器：0.3级测力仪标准装置，校准依据的标准：SY/T7075-2016《石油钻修指重表标准方法》。 记录保存时间至少3年，符合要求。 | 技术部 质量部 综合部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业编写了SDJYY/CX09-2020《封印和标识管理控制程序》,规定了标识的控制要求。企业计量确认状态标识规范粘贴。 | 质量部 综合部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业编写了SDJYY/CX10-2020 《测量设备管理控制程序》、SDJYY/CX13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》。企业共有测量设备15台，编写了《检测设备管理台账》。测量设备管理和溯源符合要求。 抽查：检定证书编号：2020-031903的数字式超声波探伤仪（型号为LT-G500），检定日期：2020年3月19日，检定机构：无损检测仪器计量站，该机构由江苏省质量技术监督局授权，授权证书号：（苏）法计（2017）2040号。 抽查：检定证书编号: LX10191718J的标准测力仪（型号DD-6-300kN）,检定日期：2019年7月9日，检定机构：西北国家计量测试中心，该计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01042号]。 台账信息和证书信息一致，量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技术部 质量部 综合部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编写了SDJYY/CX11-2020《测量设备环境控制程序》文件，规定了对环境条件的控制要求。 查技术部检测现场有温湿度表，已送检，检定日期为2020年9月19日，查现场“温湿度记录表”，没有记录2020年5月27日-29日的温度和湿度相关信息。不符合准则6.3.2条款 | 技术部 | 不符合02 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量确认 | 企业针对测量设备建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》对设备的测量进行了管理。 企业建立了SDJYY/CX13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》、SDJYY/CX09-2020《封印和标识管理控制程序》。 抽查型号PTS702的压力传感器检定证书，证书编号：LL-YB-2020-0001,检定日期：2020年5月18日。在有效检定周期内使用，满足预期使用要求。 | 技术部 质量部 综合部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了SDJYY/CX15-2020 《计量确认间隔管理控制程序》、SDJYY/CX10-2020《测量设备管理控制程序》文件。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 技术部 质量部 综合部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了SDJYY/CX10-2020《测量设备管理控制程序》文件、SDJYY/CX13-2020 《测量设备计量确认管理控制程序》文件、SDJYY/CX15-2020 《计量确认间隔管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 技术部 质量部 综合部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了SDJYY/CX13-2020 《测量设备计量确认管理控制程序》、建立了《测量过程及控制一览表》，共21个测量过程,其中11个重要过程，关键过程1个。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，其中《防喷器压力检测过程》属于关键测量过程。编制《测量过程控制检查表》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行控制。 抽查关键测量过程，防喷器压力检测过程《计量确认过程验证记录表》,验证方法是准确度比较法，符合要求。 | 技术部 质量部 综合部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编写了SDJYY/CX17-2020 《测量不确定度管理控制程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了《防喷器压力检测过程不确定度评定报告》，方法符合要求。见附件《防喷器压力检测过程不确定度评定报告》。 | 技术部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业测量设备委外送检到“西北国家计量测试中心”、“无损检测仪器计量站”、“东营市计量测试检定所”进行检定/校准。均已溯源到SI单位。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 技术部 质量部 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了SDJYY/CX02-2020 《顾客满意控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2020年6月对公司内部顾客的满意度进行了调查，共发出10张调查表。收回10张，顾客满意度97.8%。 | 质量部 综合部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年5月11日，组织了公司内部的测量管理体系内部审核，对公司所有部门进行全要素审核，共发现6.2.4标识的1个不符合项，并已在规定时间内完成整改，不符合项关闭。 | 质量部 综合部 | 否 |
|  | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视 | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的SDJYY/CX18-2020《审核和监视管理控制程序》中规定了测量体系监视控制要求，对列入体系管理的测量过程、测量设备和计量确认过程按规定进行监视，并持续有效进行监视。 | 技术部 质量部 综合部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备，计量单位使用情况符合要求。 | 技术部 质量部 综合部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水；2019年能耗为：电：2650kWh,折标煤0.326吨标煤；水：11吨，折标煤0.001吨标煤,共消耗0.327吨标煤。不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |