编    号：0112-2020

现场审核记录

企业名称： 常州澳弘电子股份有限公司

审 核 员：      韩 沁       审核日期： 2020年6月26日上午至2020年6月27日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司领导重视测量管理体系的建立，清楚作为管理者的职责,了解质量控制的重要性及体系建立的关键作用，明白测量设备对产品质量起到的重要性，为了更好的把控产品质量向精细化发展，引入测量管理体系，严格监视测量设备的配备、运行和有效管理来提升质量。 公司授权管理者代表姜其斌负责测量管理体系的内外部的一切事宜，通过职能部门品保部来统一管理。 企业执行的标准为IPC-A-600J《印制板的可接受性》、IPC-6012B《刚性印制板的鉴定及性能规范》等。 企业通过对顾客要求计量要求的识别，针对原材料进厂检验、生产过程和出厂检验中的外形尺寸、厚度等进行了测量要求的导出，验证。 通过制订测量管理体系程序文件、手册和企业相关制度及对顾客要求的识别，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品保部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。AOH/M001-2019《测量管理手册》和AOH/JL/P 001-2019《计量职能管理程序》中规定了品保部所有职责。 目前企业管理上还存在对体系理解不明确的问题。企业希望通过体系文件的实施、计量目标的考核、测量设备的计量确认和关键过程的监视来持续满足顾客的要求。 | 管理层 品保部 | 否 |

| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业的计量管理机构是品保部。公司制定了AOH/M001-2019《测量管理手册》文件中已明确规定了各部门职责。并在AOH/JL/P 001-2019《测量职能管理程序》进行细化。其中规定了总经理的6项职责，管理者代表8项职责，主要计量职能部门——品保部的15项职责。其它职能部门及人员的职责在程序文件中也作出了相应规定。 | 品保部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品保部已按照标准要求组织识别企业原材料进厂检验、生产过程控制检验和出厂检验的顾客测量要求，如温度、质量、厚度等。 配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，企业提供顾客合同要求，并转化为企业自身的测量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客的计量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 品保部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查AOH/M001-2019《测量管理手册》规定了公司的计量方针和5项计量工作目标。计量工作目标有具体指标可测量，每年品保对本部门计量目标完成情况进行统计，评价是否达到目标的要求，并提交管理评审。 | 品保部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于 2020年5月15日开展了管理评审，是单独进行了评审。 管理评审会议由管理者代表姜其斌主持，汇报了测量管理体系运行情况，各部门也认真汇报了本部门的测量管理工作情况。对内审情况、文档信息、监视和测量资源、不合格和纠正措施、外部供方进行了分析。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告并对公司测量管理体系有效运行提出了要求。 | 管理层 品保部 行政部 财务部 营销部 制造部 工艺部 设备部 工程部 采购部 | 否 |

| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式。 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员467人。企业通过AOH/JL/P 005-2019《人力资源管理程序》文件规定了各类人员在体系中的职责及人员职能的分配。 企业制定了AOH/JL/P 005-2019《人力资源管理程序》文件规定了各类人员能力要求，行政部提供了测量设备培训记录，有培训签到表、培训内容，培训后评价，符合要求。 企业在AOH/JL/P 005-2019《人力资源管理程序》中制定了人力资源管理流程图和改进的方式。 查企业提供了2019年培训记录，已按要求完成相应培训，有签到。符合要求。 企业今年准备组织人员参加内审员培训，取得内审员证后组织好下一年度的内审。 | 行政部 品保部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件及相关标准、作业指导书、操作规范已覆盖标准的全部要素。能够基本满足标准和企业管理要求。 查企业《测量管理手册》、《程序文件》、产品标准、作业指导书等均受控有效，符合文件管理要求。 | 品保部 工艺部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业编制了AOH/JL/P 010-2019《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程控制检验和出厂检验相关测量设备列入体系管理。 企业按照《测量设备管理程序》编制了计量器具总台账，品保部负责测量设备全过程管理，并按B、C进行分类管理。 企业测量设备共371台，均定期进行检定或校准，由品保部按计划进行周期检定校准，送扬州市天域计量测试有限公司、苏州杰诺斯电子有限公司进行检定校准。 企业制定AOH/JL/P 014-2019《量值溯源管理程序》文件，按照文件要求进行设备溯源，符合要求。 | 品保部 | 否 |

| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编制了AOH/JL/P 014-2019《外部供方管理程序》文件。 品保部负责建立和评价测量设备合格供方名录。品保部对提供服务的外部供方进行验收选择、确认评价。 查企业提供了外部服务和外部供方评估记录，对服务商扬州市天域计量测试有限公司、常州市计量测试技术研究所进行了合格评价。 查第三方检测机构中国航发南方工业有限公司计量实验室，未进行资质评定，不符合要求。 | 品保部 | 不符合 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编制了AOH/JL/P 010-2019《测量设备管理程序》、AOH/JL/P 009-2019《封印和标识管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识的要求和管理方法。符合要求。 | 品保部 制造部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制了AOH/JL/P 015-2019《计量确认间隔管理程序》文件。 企业对不合格测量设备进行维修、调整和修改时按照文件的要求进行间隔评审。 查企业测量设备均按照一年一次的确认间隔进行校准，未进行过间隔调整，因此不需要进行间隔评定。 | 品保部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制了AOH/JL/P 013-2019《测量设备计量确认管理控制程序》和AOH/JL/P 019-2019《不合格管理控制程序》文件，对测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时做出了管理规定，符合标准的要求。 | 品保部 制造部 | 否 |

| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编制了AOH/JL/P 016-2019《测量过程设计和实现控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，对质量、厚度、长度等测量过程进行了识别。建立了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量方法、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要求。满足测量过程管理要求。 企业对识别的10个测量过程均按重要测量过程进行管理。 | 品保部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了AOH/JL/P 017-2019《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查孔径、阻抗测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定》。 | 品保部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业制定了AOH/JL/P 014-2019《量值溯源管理程序》文件，对测量设备进行量值溯源。企业对体系内的测量设备委托扬州市天域计量测试有限公司、常州市计量测试技术研究所、中国航发南方工业有限公司计量实验室进行检定/校准。查资质符合要求，可以溯源到SI单位标准。 | 品保部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业编制了AOH/JL/P 004-2019《测量管理体系管理评审程序》和AOH/JL/P 018-2019《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，通过内外部审核方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。见附件《控制图》。 | 品保部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了AOH/JL/P 002-2019《顾客满意度收集分析控制程序》文件，采用顾客满意度调查表的方式对外部顾客进行满意度调查。 | 营销部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年03月21日-03月22日单独组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，对公司6个部门进行了全要素的审核。查出了2个一般不符合项，于3月23日前进行了整改，并做了预防措施。 | 管理层 品保部 行政部 财务部 制造部 采购部 | 否 |

| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业编制了AOH/JL/P 018-2019《测量管理体系审核和监视管理程序》文件对测量体系进行监视。 企业对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视，现场重点抽查了阻抗、孔径测量过程，能够按照规范频次进行监视，符合要求。 | 品保部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了AOH/JL/P 019-2019《不合格管理控制程序》文件对发现的不合格测量过程及不合格测量设备均作出了管理规定。 | 品保部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制了AOH/JL/P 018-2019《测量管理体系审核和监视管理程序》、AOH/JL/P 004-2019《测量管理体系管理评审程序》文件实现体系持续改进。 企业编制了AOH/JL/P 020-2019《纠正和预防措施管理程序》文件，满足标准要求。 | 品保部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查相关检验记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位。企业计量器具均定期检定，溯源管理较好。 | 品保部 | 否 |
| 23 | 企业能源主要品种？企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 能源计量器具的检定/校准 | 企业主要消耗能源有水、电，企业配备76台单、三相电能表进行电能统计，42台水表进行流量监测统计。检定/校准工作由提供方完成。 | 设备部 |  |
| 24 | 年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2019年水电折算耗能共计0.28万吨标煤，不是重点用能单位。 | 设备部 |  |
| 25 | 能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 能源计量器具准确度等级 | 查企业配备1级单相电能表、0.5S级三相电能表，准确度等级符合标准要求。 | 设备部 |  |