编号：0063-2018-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 飞燕航空遥感技术有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李俐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 航空部 | 水准仪 | 736666 | NL32A | DSZ3级 | 1级水准仪检定装置 | 江苏省测绘仪器计量中心 | 2019-05-21 | √ |
| 航空部 | 水准仪 | 1001146 | DS3Z | DSZ3级 | 1级水准仪检定装置 |  | 2019-05-21 | √ |
| 航空部 | 全站仪 | 176881 | NTS-332R4 | 测角:Ⅱ级 测距:Ⅱ级 | 1级光电测距仪全站仪检定装置 U=0.5〃 k=2 |  | 2019-05-20 | √ |
| 航空部 | 全站仪 | 176717 | NTS-332R4 | 测角:Ⅱ级 测距:Ⅱ级 |  |  | 2019-05-20 | √ |
| 航空部 | 手持测距仪 | 127306695 | D2 | 1级 | 手持式激光测距仪检定装置 U=0.96mm k=2 |  | 2019-05-21 | √ |
| 航空部 | 手持测距仪 | 1274342214 | D2 | 1级 |  |  | 2019-05-21 | √ |
| 审核综合意見： 该公司的测量设备送检至有相应资质的机构进行检定校准，抽查6份测量设备证书报告，量值溯源符合公司文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年4月13日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |