编    号：0102-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：江苏丙辰电子股份有限公司

审核员：  吴素平                                   审核日期：2020年07月09日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年04月15日-17日组织了公司测量体系内审工作，对公司的7个部门进行了全要素的审核，测量管理体系发现二个次要不符合项，于规定日期整改完成；2020年05月25日进行了管理评审，会议由公司的总经理吴兴中主持，管理者代表张龙及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。 | 品质部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产质量质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 公司自去年7月份至今年6月份，顾客投诉共6起，投诉内容主要是操作人员不会操作等内容，都与产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理无关。 | 品质部办公室 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 。品质部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，检查 2020年（1-6）月份的计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 品质部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自去年初审以来无新增重要测过程。检查了企业已识别的3个重要测量过程，水表示值误差检定、水表水温检测、热量表示值误差检定，抽查了企业编制了《水表示值误差检定过程控制规范》，顾客的计量要求导出正确，配备的测量设备，经校准并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见水表示值误差检定过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《水表示值误差检定不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认明细表及《计量确认过程验证记录表》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《水表示值误差检定过程监视统计记录表》及《水表示值误差检定过程质控图》，符合标准的要求。 | 品质部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 查上年对企业审核中发现的二个不符合项的纠正措施的有效性验证： 1.抽查企业产品执行的CJ 128-2007标准的5.10.3技术要求中的“热量表的电器绝缘性能应符合GB4706.1的规定”及JJG 225-2001《热能表检定规程》中规定：热量表的电器绝缘电阻不少于10MΩ”测量过程（顾客要求）未识别,不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准 5.2条款。 企业采取了纠正措施：热量表的电器绝缘电阻不少于10MΩ”测量过程（顾客要求）已识别，纳入了BC/QR153《测量过程及控制一览表》管理了，并进行了计量确认过程验证，提供了BC/QR154《计量确认过程验证记录表》、产品图号BCLR-C-00《超声波表装配工艺》，工序代号：绝缘性能测试，日期2019年07月15日，满足要求。 2. 检查生产部加工设备贴片机，经查证贴片机加工软件未识别和确认，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准 6.2.2条款。 企业采取了纠正措施：将生产部加工设备贴片机的测量软件（SmartSM）列入了BC/QR159《测量软件清单》管理，并提供了BC/QR157《测量软件确认过程验证记录表》，对SM482贴片机的软件进行了确认，确认结果，符合要求，确认日期2020.3.16，同时每年对所有的测量软件进行定期确认，满足要求。 经审核组本次现场审核，通过对上年审核确定的二个不符合项的纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 品质部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 品质部 办公室 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业的强检计量器具主要是用于安全防护的压力表共10只，均在有效期内；抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 品质部 办公室 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业的资质申报以及企业产品的招投标。 | 办公室 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构变更情况：原营业执照法人代表人吴兴中，变更后的营业执照法人代表人吴帅，变更日期2020.03.09；测量管理体系的管理者代表由原来的张龙变更为陈铁成，变更日期2020.6.1。见附件5张。 | 办公室 | 否 |